政府采购竞争性
谈判文件
项目名称：2026年江苏省启东经济开发区VOCs空气监测设备运维项目（二次）
江苏省启东经济开发区管理委员会
二○二六年一月二十七日

目   录

第1部分  竞争性谈判公告

第2部分  谈判须知

第3部分  项目需求

第4部分  谈判程序和内容

第5部分  合同签订与验收付款

第6部分  质疑提出和处理

第7部分  响应文件组成

第8部分  附件-谈判响应文件格式

第一部分  竞争性谈判公告

项目概况：2026年江苏省启东经济开发区VOCs空气监测设备运维项目（二次）的潜在投标人应在启东市人民政府网获取招标文件，并于2026年02月02日09点30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目名称：

项目名称：2026年江苏省启东经济开发区VOCs空气监测设备运维项目（二次）
采购方式：竞争性谈判

预算金额：约15万。

最高限价：15万元/年，报价四舍五入到两位小数。投标报价超过最高限价的为无效报价。

备注：本项目采用总价报价，投标报价应包括一切为实施本项目发生的全部费用。各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，合同期内不作调整。
采购需求：详见谈判文件

合同履行期限：详见谈判文件

本项目不接受联合体。

二、申请人资格要求

符合《政府采购法》第二十二条的相关规定： 

1、具有独立承担民事责任的能力； 

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

6、法律、行政法规规定的其他条件。 

（二）法定特定条件： 

1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的合法企业单位。

2、本项目不接受任何形式的联合体投标。
三、纸质响应文件递交时间及截止时间：

递交时间：2026年02月02日上午09时00分-9时30分（北京时间）

投标截止时间：2026年02月02日09点30分（北京时间）

四、开标（谈判）时间：2026年02月02日09点30分（北京时间）

五、开标（谈判）地点：江苏省启东市经济开发区管委会3楼会议室6号开标室。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省启东经济开发区管理委员会
联系人：龚先生
联系电话：18101488820
2.招标代理信息
名称：南通通城建设工程项目管理有限公司
联系人：沈女士

电话：17712237281

江苏省启东经济开发区管理委员会
2026年1月27日
第二部分 谈判须知

一、谈判文件由采购人解释。
1.供应商下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。
2.供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判，供应商自行承担责任。
二、谈判文件的修改
1.采购人可对谈判文件用补充文件的方式进行修改，并在启东市人民政府网予以发布。
2.补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。
3.若采购人认为需要推迟投标截止日期和开标日期，并在启东市人民政府网予以发布。

三、响应文件的密封、签署递交
1.谈判响应文件必须提供1份正本2份副本。
2．谈判响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在谈判响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
3．供应商的谈判响应文件分二包密封，一包资格审查文件、一包价格标（每包内含相应文件正副本）。
4．供应商应在谈判响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、谈判响应文件名称（如：“资格审查文件”、“价格标”）。
5．所有谈判响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。
四、谈判响应文件的盖章要求

1.谈判响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。
2.谈判响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由供应商加盖供应商的印章。
五、谈判响应文件提交的截止时间

1.供应商应于谈判文件中规定的投标截止时间前将谈判响应文件送至指定的投标地点，在规定的投标截止时间以后提交的谈判响应文件，将被拒收。
2.如到投标截止时间为止，收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的，项目废标，采购人将依法重新组织采购。
3.采购人推迟投标截止时间，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
六、谈判响应文件的修改和撤回
供应商在投标截止时间前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，供应商必须将修改谈判响应文件的书面材料并密封后提交给采购人，同时在封套上标明“修改谈判响应文件”和“开标时启封”字样。采购人可以予以接收，但不退换谈判响应文件。补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章、密封后，作为谈判响应文件的组成部分。
七、其他要求：本项目招标代理费2000元整，由中标单位中标后一次性支付至代理公司。
第三部分 项目需求
一、采购内容

本次采购项目为对启东经济开发区2套57种PAMs烃类组分的VOCs在线监测系统[设备型号：AM-3200型（AMAE国技仪器）]的所有监测仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等设施的日常运行维护、故障维修、年度检修等工作(包括但不限于)，确保VOCs监测系统正常稳定运行。
1.1运行维护服务工作内容

投标人须负责监测系统各组成部分的采样、分析、数据采集、数据传输、系统控制、供电和空调、站房的维护保养和维修工作(战争、地震、台风、山洪等不可抗拒因素除外)，并负责系统配件耗材的更换工作。

投标人应负责站房及设备安全。由投标人全权负责系统所有仪器和设备的维护、维修和部件更换(包括空调设备等附属设施)，并将维修费用计算在报价中。由于自然灾害、战争等造成的设备损坏，投标人不承担维修费用。由于运维技术人员操作不当、违反规程等造成的维修费用由投标人负责，包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换由投标人负责。

确保VOCs设备有效、正常、稳定运行。运维过程中完成以下工作：

(1)配备满足VOCs运行维护的技术人员(人员入驻、调离等须经业主同意、确认)、仪器、备机、备品、配件及耗材(须为原仪器设备厂家生产)库等。

(2)按照《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》HJ1010-2018等监测相关的标准规范、质量体系文件、质量控制计划建立运行保障制度，制定运维应急预案、确保整个系统正常稳定运行，并提交相应的记录文件。

(3)制定并实施运维年度工作计划，包括运维内容、运维记录、质量保证和质量控制要求，保证监测数据可追溯。

(4)及时做好监测数据处理、质控管理，保证监测数据及时、准确。每日12点之前审核前一天0时-23时的原始数据。

(5)负责对监测仪器、数据采集、传输及分析平台等的日常巡视，建立数据异常快速响应机制，及时发现并确认中断、异常情况和原因，及时上报，采取措施预防再次发生。

(6)实施全委托运行维护。承担全部运行维护中所发生的费用，包括载气、标准气体(须为国家有证的标准气体，在有效期内使用，须经业主确认)、备品、配件、耗材等。

(7)承担VOCs日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、试剂补充、管路清洗等工作，协助开展仪器的计量，严格禁止计量有效期外仪器的使用。

(8)保证对VOCs站点仪器设备故障及时响应，2小时内做出响应，24小时内解决故障，如故障未解决，应提供备机。如无法提供备机，应提交解决方案，经业主单位同意，并限10日内解决。超过10日未解决的，业主有权每日扣除全部运维费用的0.5%。超过30日未解决的，业主有权扣除当季度运维费用。（通信和电力线路故障除外，应及时与相关部门联系解决。）

(9)运维单位须协助完成与VOCs站其他相关工作,如监测数据接入、数据标识、数据审核、配合成效审核、数据分析等。

1.2数据日常查看审核

(1)VOCs分析仪应每日两次检查仪器状态，峰窗积分情况，每日一次检查内标与外标情况。登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态，必要时进行远程诊断和运行管理，发现问题及时上报并处理。

(2)每日12点之前审核前一天0时-23时的原始数据。

1.3站房及辅助设备日常巡检

(1)站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818-2018、HJ1010-2018等相关要求。对站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

(2)检查站房内温度是否保持在25℃±5℃，相对湿度保持在80%以下，应注意站房内外温差，应及时调整站房温度，对采样管或采样总管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。

(3)检查采样总管、排风排气装置运行是否正常。

(4)检查采样头、采样管、采样总管的完好性，采样支管是否存在冷凝水，及时进行清理。

(5)检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

(6)检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

(6)检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

(7)检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

(8)检查各种消防、安全设施是否完好齐全，是否在有效期内。

(9)对站房周围的杂草和积水应及时清除。

(10)检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象。

(11)检查监测仪器设备、采集传输工控机及平台时间是否同步。

(12)及时清理站房内外卫生。

(13)严格记录巡检情况。

1.4监测仪器设备日常维护

VOCs监测仪器为VOCs在线分析系统，主要包括VOCs监测仪器以及氢气发生器、零气发生器、动态校准仪等辅助设施(如有)、外标气等。进行日常维护时，应作好记录。主要包括仪器及辅助设备运行状况、校准工作等维护项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护、维修记录。

日常维护主要内容如下(包括，不限于)：

1.4.1.每日维护内容

(1)每日检查仪器设备运行状态及数据：

(2)检查仪器控制软件参数(包括富集温度、采样流量等)，发现异常报警时，应及时处理。

(3)检查仪器谱图及浓度趋势，异常判断(基线、峰响应或峰飘情况)。

(4)检查仪器参数、数据文件的完整性。

1.4.2每周维护内容

（1）零气空白检查（全系统空白）

检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次全系统空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1 nmol/mol，零气空白检查不合格的化合物应对其进行标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

(2)单点质控检查

检查频率不低于每周一次，在零气空白检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20%为不合格（质谱检测器放宽至30%）。如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（如苯系物等）不合格，则应检查系统，并重新绘制标准曲线。所有单点检查不合格目标化合物应对其进行明确标识，提醒相关单位慎重使用。

（3）每周检查钢瓶气压力并记录。判断压力是否下降异常，如异常，需查明原因；及时更换气瓶(一般压力低于2MPa更换，更换后需保压验漏)。

（4）每周检查并酌情更换仪器采样滤膜(一周至两周更换)，更换滤膜后，需进行检漏检查。

（5）检查仪器运行是否正常，查看参数是否处于正常范围，查看是否有报警信息，判断仪器是否需要更换耗材或维修，并做好记录。

（6）检查数据上传至数据采集系统及数据平台是否正常。

1.4.3每月质量控制内容

不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。标准流量计接入位置建议在系统的样品气进气口处。如系统不采用流量控制器或厂家说明书、作业指导书有明确的流量或采样体积检查操作的，流量或采样体积检查按既有要求进行。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5%（如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态应与采样流量计一致；如采样流量为工况流量，标准流量计也应为工况流量）。相对偏差超出±5%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识。

1.4.4每季度质量控制内容

（1）标准曲线绘制

绘制标准曲线前，应进行零气空白检查（全系统空白），空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少每三个月重新绘制一次，并且至少包含5个浓度点。关键部位维修维护或更换，如进行检测器的清洗、质谱调谐后，需重新绘制标准曲线。

（2）验漏检查

每季度应按系统说明书的要求进行验漏检查。如系统条件允许，验漏应尽可能覆盖采样、富集/注射模块、气相色谱和检测器等全部环节。

(3）每季度对动态校准仪进行流量检查。对动态校准仪的质量流量控制器，进行1次单点检查，相对标准偏差需≤±3%，否则进行校准(应使用经过计量院检定的标准流量计)

1.4.5每半年质量控制内容

(1)每半年开展系统残留检查。通入10ppb标准气体后，采集1个循环的零气后，每个目标化合物的响应需小于0.5ppb。

(2)每半年开展精密度检查。每个目标化合物的相对标准偏差需小10%(2ppb)。

(3)每半年对零气发生器外置泵进行检查。检查膜片是否有裂痕、污迹，并酌情更换。

(4)每半年对动态校准仪进行校准。对动态校准仪的质量流量控制器，每半年进行1次流量多点校准，准曲线应符合以下要求：

①相关系数r>0.999；

②截距a<满量程±2%；

③多点标准偏差σ≤1(即流量多点校准时各流量偏差的标准偏差)；

若其中任何一项不满足，则需对流量重新进行校准。

1.4.6每年质量控制内容

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。

1.4.7其他

(1)每次巡检、维护后，及时填写相应的记录表格。

(2)每次维护后，及时检查数据采集软件运行及集成平台情况，并开启采集软件。

(3)每次在更换色谱柱、改变分析条件、切换或更换灯丝、清洗离子源等均要重新进行质谱调谐，并对仪器进行多点线性校准。

(4)重大活动等保障以及应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从业主的调度安排。

(5)运维单位须配合完成各级的质控检查和样品考核，对需整改的项目按时整改。

1.5运维单位、备品配件及维修要求

1.5.1运维人员要求

运维人员变更须经业主单位同意。

1.5.2备品配件要求

备品配件数量充足，技术指标符合相关运维要求的工具设备、质控设备、原厂备件配件和常用耗材，并根据运维更换要求，及时更换，做好相关记录，确保仪器设备正常运行、数据准确有效。

1.5.3维修要求

每日8时至20时出现故障，应在2小时内响应（0时至8时出现故障，应在当日9时前响应；20时至24时出现故障，应在次日9时前响应），24小时内解决故障，如故障未解决，应提供备机。如无法提供备机，应提交解决方案，经业主单位同意，并限10日内解决。超过10日未解决的，业主有权每日扣除全部运维费用的0.5%。超过30日未解决的，业主有权扣除当季度运维费用。（通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。）

1.6运维质量考核要求

采购人每季度对运维情况进行检查，采取百分制对运维情况进行考核，考核标准见运维质量考核评分表。如运维考核各项目存在弄虚作假行为，则考核分直接为零。

每年季度考核分数平均分为年度考核总分，年度考核总分大于90分，视为年度运维合格。

中标方出现以下行为，采购方有权终止运维合同，予以通报，并没收全部履约保证金。情节严重者将追究相关责任。

（1）未经采购方书面许可，公开展示、发表、使用或泄露给第三方。

（2）运维期间出现修改、编造数据等弄虚作假行为。

（3）考核连续两个季度得分均在80分以下的。

（4）设备故障无法提供备机，且30日内未完成维修、保障数据有效上传的。

（5）连续三次出现运维问题，并拒不整改的。

1.6.1运维验收要求

按季度考核、计费。中标方提出验收申请及提供以下材料：

(1)提供每月的运维原始记录、运维报告。

(2)提供原始、审核数据、质控数据。
二、服务周期要求：自合同签订之日起一年。根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。服务期自合同签订之日起一年，根据考核结果，实行一年一续签合同的办法。年度考核总分大于90分，运维考核合格的，成交供应商可申请续签后一年度合同。采购人有权单方决定是否续签后一年度合同。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。除政策性调整外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。
三、付款方式：服务费季度拨付，按先考核后支付方式进行，即每季度结束后的十五个工作日内，由采购人对中标人上季度的服务工作进行考核（考核细则见附件）。考核结果90分（不含）以上的支付该季度全额服务费；85分（含）-90分（含）扣除该季度全额服务费用的5%；80分（含）-85分（不含）扣除该季度全额服务费用的10%；80分以下扣除该季度全额服务费用的20%。考核结束后的七个工作日内将上季度的服务费（扣除考核罚扣款）支付给供应商。
四、履约保证金：本项目履约保证金为中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票、保险保函或银行保函等非现金形式提交），中标供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
五、附件

运维质量考核表

	序号
	评分内容
	满分
	评分说明

	1
	运维情况
	中标方按照仪器设备运维要求做好相应巡检工作、例行维护、更换耗材及校准标定工作，做好相关记录，以保证仪器的正常运行。

中标方须及时发现、报告及解决问题，如业主先于中标方发现问题则认为运维不响应。
	20
	不响应一次扣2分，扣完为止。

	2
	运维响应
	中标方按照要求及时响应，保证运维仪器设备及平台系统正常运行。

仪器设备出现故障需维修的，中标方须按照维修要求规定的时间完成，否则认为运维不响应。
	20
	不响应一次扣2分，扣完为止。

	3
	运行时长
	除停电、台风、地震、山洪、战争等不可抗拒因素外，仪器24小时正常开机，仪器无故障运行时间占理论运行时间的90%以上。
	20
	达不到90%，每降低1%扣2分，扣完为止。

	4
	数据有效获取率
	仪器数据有效获取率的均值不低于90%。
	20
	达不到90%，每降低1%扣2分，扣完为止。

	5
	数据审核时效性
	每日12时前完成前一日数据审核、手动二次积分等，并提交审核数据。
	15
	未在规定时间内审核数据的一次扣2分，扣完为止。

	6
	协助开展其他相关工作
	根据业主要求协助开展其他相关工作。
	5
	未完成一项的扣1分，扣完为止。


第四部分  评审程序和内容
一、组织谈判活动
1.成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

超过公开谈判限额额标准的项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.竞争性谈判小组的职责：
评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。
谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人说明情况。
3.竞争性谈判小组成员的义务：
遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、招标人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
二、评审程序、内容
评标流程：评审资格审查文件—供应商递交最后报价—确定中标候选人。
1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.谈判小组所有成员如有必要，可以集中与单一供应商分别进行谈判。

3.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

7.本项目最后报价不得超过供应商的首次报价，否则作无效响应处理。

四、评标办法：最低评标价法
由评标委员会对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的投标文件进行评审。
（一）评审内容
1.投标资格是否符合；
2.谈判响应文件是否完整；
3.谈判响应文件是否恰当地签署；
4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据谈判响应文件本身，而不寻求外部证据）；
5.是否有计算错误。
（二）误差纠正
1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；
2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；
3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；
4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。
（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理：
（1）谈判响应文件未按照谈判文件的要求进行制作或密封的；
（2）谈判响应文件未按规定加盖供应商印章，投标报价部分未盖章的；
（3）谈判响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
（4）供应商的资格审查文件不符合谈判文件要求的；
（5）供应商属于投标禁止情形的；
（6）谈判响应文件除价格标外出现报价的；
（7）投标报价超过最高限价的；
（8）最终报价超过供应商首轮报价的；

（9）谈判文件明确为无效投标的其他情形。
（四）出现下列情形之一的，谈判失败
1.符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的；
2.出现影响采购公正的违法违规行为的；
3.供应商的最后报价均超过了最高限价和首轮报价的，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经谈判小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现谈判小组未按照谈判文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
五、评审标准
1.资格审查

（1）所有投标人全部进入资格审查，由采购人组成的资格审查小组根据参加资格审查的投标人递交的资格、资信证明文件，并按照本招标文件投标人资格要求对投标人的资格进行审查。

（2）只有资格条件评审合格的投标人，才可参加价格标的评审。

2.价格标评分：

（1）最高限价：15万元，报价四舍五入到两位小数。投标报价超过最高限价的为无效报价。
（2）报价超过最高限价和与谈判文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入评审范围。

友情提醒：资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在10分钟内填写并提交最后报价，超时将视为无效报价。

备注：如评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商应其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。
3.定标：
谈判小组在提交最后报价的供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，并编写评审报告。
六、出现下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

七、其他注意事项
1.在投标、开标时间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
2.评委会不得向供应商解释落标原因。
3.在投标、评标过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。
4.凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后供应商不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，供应商现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。
八、中标通知
1.中标结果将在启东市人民政府网予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对中标结果无异议的，将确定中标候选人为中标人。成交供应商须在公示期满后三个工作日内至采购人处领取中标（成交）通知书。

第五部分  合同签订与验收付款
一、中标供应商和采购人在接到《中标通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交供应商自行承担。纸质合同一式四份，采购人、成交供应商各二份；所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、采购资金的支付方式、时间、条件：

采购资金的支付方式：银行转账或其它方式。

采购资金的支付时间、条件：成交供应商应在合同期满前一个月内（以合同签订日期为准）向采购人提供发票，采购人在收到发票日起10个工作日内，核查费用无误后支付服务费用。
第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2.未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计四次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件二部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现价格标文件）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（按照竞谈文件第八部分附件一格式填写）；

2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件正反面（法定代表人授权委托书按照竞谈文件第八部分附件二格式填写，非法定代表人参加竞谈时提交）；

3.法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件正反面（按照竞谈文件第八部分附件三格式填写，无论法定代表人是否参加均须提供此项）；

4.提供有效的营业执照复印件（加盖供应商公章）；

5.其他要求：详见招标公告。
注意：上述材料复印件均须加盖单位公章。

二、价格响应文件

1.谈判报价表（按照谈判文件第八部分附件四格式填写）；

2.最后报价一览表（按照第八部分附件五格式填写）供应商须签字并加盖单位公章后密封在价格响应文件中供最后报价时使用。
第八部分  附件-谈判响应文件格式

附件一：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加 2026年江苏省启东经济开发区VOCs空气监测设备运维项目 （项目名称）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书
江苏省启东经济开发区管理委员会：

                    系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                         特授权             代表我单位全权办理针对2026年江苏省启东经济开发区VOCs空气监测设备运维项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人 ：        性别：     年龄：     职务：       
身份证号码：                                       
通讯地址：                                         
联系电话：                                         
法定代表人（签字或盖章）：                   

供应商（盖章）：                          
                                         年     月    日

附：被授权人身份证正反面复印件加盖公章

附件三：

法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件盖公章
附件四：

谈判报价表

	项目名称
	投标报价
	备注

	2026年江苏省启东经济开发区VOCs空气监测设备运维项目
	元

	完全响应谈判文件要求


本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。报价按四舍五入法最多保留2位小数，否则视为无效报价。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或被授权人（签名）：
                                      年    月   日
附件五：
最后报价一览表
江苏省启东经济开发区管理委员会：
根据2026年江苏省启东经济开发区VOCs空气监测设备运维项目谈判文件上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对本项目做出最后报价如下：
	序号
	项目名称
	最终报价

	1
	2026年江苏省启东经济开发区VOCs空气监测设备运维项目
	元

	备注：


相关补充说明：（如有）
供应商（全称并加盖公章）：
法定代表人或被授权人（签字）：
日期：
此表加盖单位公章后密封在价格标文件中在开标现场填写（一正二副共3份）!

附件六：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 对其他资格要求、项目需求、评分标准的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
