南通大学启东海洋研究院医用材料生产及其配套检测实验室设备采购项目市场询价公告

南通大学启东海洋研究院的南通大学启东海洋研究院医用材料生产及其配套检测实验室设备采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购需求一览表：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 台 | 1 |
| 2 | 精馏设备 | 套 | 1 |
| 3 | 配液罐 | 台 | 1 |
| 4 | 真空干燥箱 | 台 | 1 |
| 5 | 板式离心机 | 台 | 1 |
| 6 | 混合机 | 台 | 1 |
| 7 | 医用冷藏箱 | 台 | 2 |
| 8 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 台 | 2 |
| 9 | 医用低温保存冰箱 | 台 | 2 |
| 10 | 医用超低温冰箱 | 台 | 1 |
| 11 | 液氮罐 | 台 | 2 |
| 12 | 超纯水系统 | 台 | 1 |
| 13 | 高压蒸汽灭菌器 | 台 | 2 |
| 14 | 化学发光凝胶成像系统 | 台 | 1 |
| 15 | 基因扩增仪 | 台 | 3 |
| 16 | 台式低速离心机 | 台 | 1 |
| 17 | 台式低速大容量冷冻离心机 | 台 | 1 |
| 18 | 微孔板离心机 | 台 | 1 |
| 19 | 水平摇床 | 台 | 1 |
| 20 | 混匀仪 | 台 | 1 |
| 21 | 蓝光切胶仪 | 台 | 1 |
| 22 | 制冰机 | 台 | 1 |
| 23 | 超声波细胞破碎机 | 台 | 1 |
| 24 | 恒温振荡器 | 台 | 1 |
| 25 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |
| 26 | 水浴锅 | 台 | 1 |
| 27 | 恒温培养箱 | 台 | 1 |
| 28 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
| 29 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 |
| 30 | 液氮冻珠仪 | 台 | 1 |

二、设备技术参数及要求

(一)反应釜

1、主要技术性能指标要求

1.1釜体：全容积≥100L; 工作体积：≥75L

1.2材质：筒体材质为不锈钢2205双相不锈钢，外部包裹用304，所有焊缝坚固整；齐美观。夹套为不锈钢304。

1.3压力：内筒工作压力：-0.1~0.1Mpa。夹套工作压力：0.2Mpa；

1.4温度：电加热夹套控温；内筒工作温度：0~100℃；夹套工作温度：0~120℃；

1.5搅拌系统：顶部机械搅拌，锚式/浆式低剪切。搅拌变频电机:380V，50Hz，转速20～200rpm，防爆等级:ExdIBT4。液端PTFE，材质：卫生级不锈钢316L，抛光度≤0.6Ra。

1.6计量泵：0.1-2.0 L/min，可脉动阻尼，调速/定量2；防爆等级:ExdIBT4.液端PTFE，材质：卫生级不锈钢316L，抛光度≤0.6Ra。

1.7在线PH监测：进口电极，显示范围 ：0.00-14.00 ，分辨率：±0.01，

配套工作操作台。

1.8罐盖开口：配置自动延时安全视镜灯（LED光源），罐体侧部配视镜，能够方便观察罐内情况；罐体设加料口、CIP清洗口、压力表口、压力传感器口、呼吸器口、备用口等。

1.9设备符合GMP要求。

1.10中标后须提供设备罐体设计总图和管路工艺图纸。

2、控制电箱：

2.1控制柜材质为AISI304，厚度不小于1.5mm，具有防火、防潮、防雷、防水、防尘等性能，进出控制柜的线管均采用合适规格的AISI304线管，控制柜内安装插座、照明和散热风扇；

强、弱电器和线路分开敷设，电线在线槽或线管内有空余量。

2.2所有电气部件使用编号标签，编号标签清晰，便于操作员和电气工程师的辨认。

2.3每条电线的两端均有线号，所有电气线路接点均有护套，避免人直接触摸而触电。

2.4三相动力线路（线电压380VAC/）分别使用黄、绿、红颜色电线，零线用蓝色电线、接地线或接零线用绿黄双色电线。控制线路交流电源线用红线，直流电源+用棕色线，0V（直流-）用蓝线。

3、紧急停车和报警：

3.1在停电事件中，按以下优先顺序保护：人员、设备、产品。

3.2停电发生时，不得丢失停电前的批记录和相关生产数据。

3.3描述由操作员发起的异常中断系统响应的要求。

3.4描述异常中断下系统的最后状态及恢复正常状态所需的操作。

3.5该设备应具备报警和警告功能，故障及相关信息应以故障代码和纯文本形式表示。

3.6供应商应提交完整的警报列表及对应的处理方法。

4、控制系统和数据安全：

4.1集成单元配制一台控制系统，控制系统应有HMI操作屏。

4.2电控箱与罐体所有接线应用硬管保护，密封良好，易清洁，易维修维护。

4.3具有权限管理功能，用户凭用户名和密码进入，设备参数设置需授权，具体等级权限：

第一级权限为设备的操作权限；

第二级权限为设备的操作与参数设置权限；

第三级权限为系统的维护权限。

4.4 HMI能显示温度、转速、液位等参数的设定值和实测值。

4.5HMI能对温度、转速、液位等参数进行自动控制。

4.6HMI能生成和显温度、转速、液位等参数的实时和历史数据曲线。

4.7 HMI能实现温度电极的校正。

4.8 HMI应有工艺流程PID示意图。

4.9控制软件可实现循环泵速的线性调整，具有报警功能，完整报警清单将由供应商开发并在功能标准（FS）文件中列出。

4.10断电/恢复功能，断电重启后应能恢复到断电前的参数设置。

4.11自控系统符合 GAMP 5（良好的自动化规范），系统数据变更具有审计和追溯功能，计算机化电子记录系统符合法规要求。

4.12采集的数据应能按批次保存，可以保存至少300批数据。

4.13生产过程数据保存到历史数据库，供用户随时查看或追溯，提供历史数据查询和数据汇总报表功能。

4.14数据保存具有备份，备份数据能恢复且易于恢复。可以USB和以太网的方式导出数据。

4.15上位机能生成PDF 格式的批报告。批报告中含批号，日期，操作员，以及全过程的PH、温度、液位、等参数的曲线及对应的坐标值等信息。

4.16系统能与SCADA系统进行数据交换，并且数据能够上传至第三方SCADA系统。

5、中标后须提供相关验证文件：

5.1提供设备DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ等验证文件，以及计算机系统验证文件（符合GAMP5要求），并提供可修改电子版文档，并保证符合GMP 认证要求。

5.2提供设备在用户工厂的IQ/OQ等的具体测试服务。

5.3提供验证所需的所有图纸、文件、施工安装记录、仪器仪表检验测试报告、材质证明等资料和文件。

（二）精馏设备

主要技术性能指标要求：

1、进料单元：

1.1原料用进料计量泵连续加入精馏塔或精馏釜，并由预热器加热。预热器温度控制与精馏塔和精馏釜温度连锁，根据进料部位控制预热原料温度。

1.2从精馏釜进料时，整个精馏塔三节均为精馏段；从精馏塔进料时，最下段精馏柱为提馏段。

1.3进料流量计和调节阀以及应有的阀门、单向阀。进料管路管径为DN50，预热器后到精馏塔和精馏釜段管路有电伴热。

2、塔釜单元：精馏釜容积≥500L

3、塔体单元：

3.1精馏塔塔径为273mm，每节有效填料高度为2000mm，共分三节（塔径和塔节填料高度均可以按照物料特性需求计算塔板数更改设计），最下面塔节既可作为提馏段，又可作为精馏段。

3.2为使蒸汽能顺利上升，塔体采用蒸汽流量控制加热保温，并检测塔内温度分布情况，以随时调节精馏釜加热强度。塔顶、塔釜均有压力监测，以保证整个精馏塔的压降在合适的范围内。

3.3精馏塔内填装孔板波纹填料（也可以根据实际需求选择其它如玻璃弹簧填料等），保证精馏效果。

4、塔顶单元：

4.1塔顶单元包括精馏头及回流比分配控制器。

4.2精馏头有气相温度检测和压力检测，采用蒸汽加热夹套控制加热保温。

4.3回流比控制器采用一进二出的电动三通调节阀控制回流比，可以实现从全回流到全馏

4.4出及中间任意回流比值的无极调节。

回流比控制器的进口、回流出口及馏出出口均配有视盅。为防止高沸点物料在管路中冷凝，回流比控制器进出段管路有电伴热。

5、产品分离及取样单元：

5.1产品分离机取样单元包括接收罐及取样单元。接收罐容积150L，材质316。

5.2温度：20～200℃；使用压力绝压1KPa以下,设有进料口、真空口、放空口、视镜、放料口，接收罐采用柔性加热套电加热控制加热保温。

5.3取样单元通过取样电磁阀可在线取样。

6、冷凝系统：

6.1冷凝系统包括塔顶冷凝器及冷媒输送系统。

6.2冷凝器采分为二级冷凝，材质均采用316。一级冷凝器换热面积为3m²，二级冷凝器换热面积为1m²，用来冷凝一级冷凝器没有冷凝下来的产品物料。

7、控制系统：

7.1本装置控制系统采用两级控制，上位机用15寸触摸一体机，下位机用可编程序控制器（PLC），所有操作由上位机调整、控制，其中塔顶温度、塔釜温度、管路温度、接受罐温度、塔釜压力、塔顶压力、接收罐压力、进出料流量、塔釜液位、回流比值均可实时监测，并且有完备的报警信息，报警值可设定，报警时自动发出声光报警且面板红灯闪烁，以提醒操作者。进料流量与进料泵连锁，精馏釜液位与进料泵连锁；精馏釜液位与塔底出料调节阀连锁，精馏釜液位与塔釜温度连锁等等，完备的安全保护连锁。塔顶、塔釜压差与精馏釜加热强度连锁，自动调节加热强度，保证蒸发量的同时，也保证精馏纯度。

7.2控制系统自动根据塔顶气相温度和系统真空度换算出馏分等同常压温度（AET）。

7.3实验数据可存储、打印。可随时查看实时温度曲线和历史温度曲线；实时报表和历史报表。数据可追溯，为同组分物料得重复性和再现性试验提供依据。

7.4系统预留MES接口，方便接入用户方MES系统。

8、配置：

8.1接收罐：材质316，容积150L。温度：20～200℃；使用压力-0.099MPa以下；设置进料口、真空口、放空口、视镜口、放料口。

8.2母液原料罐材质：316，500L，落地式，带滑轮。

8.3回收罐：材质316，300L，固定架高。

8.4配液罐: 材质316，200L，落地式，带滑轮。

8.5配液罐: 材质316，300L，落地式，带滑轮。

9、本设备保证符合GMP要求，且具备防爆性能。

10、中标后须提供本设备装置PID工艺流程图。

（三）配液罐

主要技术性能指标要求

1、罐体：全容积：≥50L，径高比：1：1.2-1.8（提供压力容器证书、ASME、CE证书）,内衬PTFE。

2、压力：常压。

3、密封：PTFE。

4、抛光：罐体内壁电解抛光，抛光度Ra≤0.4μm，罐体内表面进行电抛光并作钝化处理，体外壁抛光，表面粗糙度为Ra≤0.6um。

5、搅拌系统：采用底部磁力搅拌装置，衬四氟，搅拌器易于拆卸，不残留药液，无异物脱落。磁力搅拌速度应可调整、显示和记录。转速范围：30-380rpm。

6、设备符合GMP要求。

7、中标后须提供设备罐体设计总图和管路工艺图纸。

（四）真空干燥箱

1、用途要求：

本设备用于易燃易爆物品的干燥，可适用于危险区域的1区、2区的危险场所。

2、主要技术性能指标要求：

2.1内胆尺寸：≥宽(mm)485×深(mm)1005×高(mm)825。

2.2外形尺寸(mm)：≤宽(mm)685×深(mm) 1255×高(mm)1400 。

2.3容积：≥400L。

2.4材质：内胆材质采用316不锈钢，厚度≥3mm。隔板全部采用316不锈钢。外壳厚度1.5mm ，外壳材料包括箱体控制系统安装处均为304不锈钢。

2.5温度：RT+10～ 150℃以内（温度段可以任意选择设置）。

2.6升温速度：平均2℃/min。

2.7控温精度：0.1℃。

2.8温度波动度：±1℃。

2.9温度均匀度：±2℃。

2.10设备整机重量：≤200KG。

2.11防爆真空泵安装在设备底部。

3、防爆标志：

符合国内防爆最高等级，箱外 Ex d e ib mb IIBT4 Gb   箱内Ex ia IICT4 Ga。

4、设备防爆制造符合下列标准：

GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.2-2021,GB/T 3836.4-2021, GB/T 3836.9-2021,GB/T 3836.18-2024。

5、防爆电磁阀符合浇封处理。

6、设备符合GMP要求，且具备防爆性能。

（五）板式离心机

1、主要技术性能指标要求

1.1最高转速：1800r/min。

1.2最大分离因数：906。

1.3转篮：转鼓底母材Q235，过流部分衬包双相钢2205。

1.4篮壁材质双相钢2205，转篮壁为过滤式。

1.5内径：500mm。

1.6高度：400mm。

1.7上部口径：400mm。

1.8有效容积：≥28L 。

1.9最大装料量：≤35Kg。

1.10转鼓焊缝100％无损探伤，并经严格的动平衡测试。

1.11机壳部：材质采用双相钢2205，机壳顶部配进料管、洗涤管、氮气口、刮刀部件、照明孔、检查人孔。底部装有气动蝶阀密封。

1.12轴承座部件：和机器顶盖为一整体，轴承润滑方式为油脂润滑。

1.13刮刀部件：整体宽刮刀，2205材质，由气缸驱动。

1.14主轴部：材质为40Cr。

1.15电机部：5.5Kw-4防爆电机电压380V，频率50Hz，防爆等级DIIBT4。

1.16传动方式: 三角带驱动。

1.17驱动方式：变频启动，能耗制动。

1.18机架：Q235制作，表面油漆处理。

1.19表面处理：整机过流部分精密抛光处理。

1.20 设备符合GMP要求。

2、控制要求:

2.1转鼓由变频控制的电机驱动，转速无级可调。

2.2刹车采用能耗制动控制系统，制动时间可调。

2.3可自动运行，PLC程序控制。；

3、设备运行要求：

3.1设备符合动平衡测试，避免机器运行的振动影响布料的均匀状态。

3.2设备具备防爆性能。

4、设备安装要求：

4.1设备安装于载荷的基础平台。

4.2设备配备防爆操作箱。

（六）混合机

主要技术性能指标要求

1、容    积：≥30L

2、装量系数：45%

3、装载重量：5kg

4、最大装料容积：≥15L

5、进料口直径：133 mm，

6、出料口直径：76 mm

7、回转高度：1000mm

8、筒体转速： 5-14 r/min变频

9、电机功率：0.75 kw

10、外形尺寸：≤750×450×1200mm

11、电压：220V

12、设备符合GMP要求

（七）医用冷藏箱

主要技术性能指标要求：

1.样式：立式。

2.容积：≥516L。

3.净重：155kg。

4.额定功率：418W。

5.耗电量：4.8kW.h/24h。

6.气候类型：SN/N。

7.制冷方式：风冷。

8.箱内温度：2℃～8℃。

9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

10.外部尺寸（宽*深*高）：≤695*794*1993（mm）。

11.内部尺寸（宽*深*高）：595*641*1475（mm）。

12.外部材料：喷涂钢板。

13.内部材料：喷涂钢板。

14.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

15.门体数量：1扇。

16.门体结构：四周发泡，中间视窗双层中空保温带电加热钢化玻璃门；方便观察箱内物品的同时，防止表面凝露。

17.搁架：6层；上部2层钢丝网架，可调高度，浸塑材质；下部4层推拉式钢丝网架抽屉。

18.脚轮：4个脚轮；其中，2个定向轮，2个万向轮带锁止设计，具备2个调平脚，可固定箱体。

19.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。

20.冷凝器：机舱内置丝管冷凝器。

21.蒸发器：铜管翅片式蒸发器。

22.风机类型：采用2个罩极风机。

23.制冷剂：采用碳氢制冷剂。

24.压缩机：采用知名品牌压缩机，数量2个。

25.传感器：内置上部温度显示传感器、下部温度显示传感器、环境温度传感器、温度控制/报警传感器、冷凝器温度传感器等5路传感器，确保运行状态安全稳定。

26.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

27.制冷系统：独立双系统，双重保障，即便其中一套制冷系统发生故障，另一套制冷系统也能维持箱内2℃～8℃的存储温度，保障用户的存储安全。

28.温度控制：7英寸液晶触摸屏温控器，微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

29.显示方式：液晶显示屏，可直观的显示箱内温度数据、报警信息，以及和设备相关的运行数据。

30.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警、冷凝器高温报警、环温高报警。

31.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

32.电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式；

（3）标配远程报警接口；

（4）显示屏锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

33.特色功能：

（1）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（2）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪；

（3）标配USB接口，相关数据可导出PDF和EXCEL格式；

（4）标配门体回弹功能，避免忘记关门的后顾之忧；

（5）标配电子锁，可实现输入密码、指纹识别、IC卡刷卡等开门方式，断电可使用钥匙打开机械锁；

（6）具备WIFI功能，通过互联网将与冰箱相关的运行数据传输云平台；

（7）具备物联网功能，用户使用电脑端网页用户账号或手机端微信小程序通过云平台，可实时远程监控产品运行情况，查看箱内实时温度、故障报警等数据；

（8）通过电脑端网页或本地端（7英寸液晶屏），登录用户账号，可后台进行使用人员信息权限管理。

（八）医用低温保存箱

主要技术性能指标要求：

1.样式：立式。

2.容积：≥278L。

3.净重：105kg。

4.额定功率：195W。

5.耗电量：2.45kW.h/24h。

6.噪音值：46dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：直冷。

9.温度范围：-10℃～-25℃。

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11.外部尺寸（宽*深*高）：≤659*600*1694（mm）。

12.内部尺寸（宽*深*高）：480*415*1460（mm）。

13.外部材料：喷涂钢板。

14.内部材料：喷涂钢板。

15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

16.外门：1扇。

17.抽屉：数量7个，材质为PS。

18.脚轮：4个；其中2个万向脚轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体。

19.压缩机：知名品牌压缩机，数量1个。

20.制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保。

21.制冷系统：知名品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。

2.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

23.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

24.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门异常报警。

25.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。

26.电器安全：

（1）温控器测点故障安全运行模式；

（2）控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸。针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行；

（4）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

27.特色功能：

（1）标配1个暗锁设计，外观简约大方；

（2）采用嵌入式门把手设计，方便门体开启；

（3）标配测试孔，方便选配温度记录仪。

（九）医用冷藏冷冻冰箱

主要技术性能指标要求：

1.产品样式：立式。

2.冷藏室容积：≥198L。

3.冷冻室容积：≥102L。

4.总容积：300L。

5.额定功率：349	W。

6.产品净重：100kg。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。

9.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11.外部材料：喷涂钢板。

12.内部材料：PS吸塑内胆。

13.外部尺寸（宽*深*高）：≤650*620*1980（mm）。

14.内部尺寸（宽*深*高）：

冷藏室尺寸≥565*480*759（mm）；

冷冻室尺寸≥461*465*600（mm）。

15.外门结构：冷藏冷冻室均为发泡门体，数量2扇。

16.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，门封条可拆卸。

17.内部结构：冷藏室采用2层浸塑网架+1个网框，搁架可调高度，有插卡槽；冷冻室采用3层抽屉。

18.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体,带2个调平脚，可固定箱体。

19.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。

20.压缩机：知名品牌压缩机，数量2台。

21.风道设计：冷藏室采用循环风冷背吹技术，使箱体温度更均匀。

22.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；上下间室独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。

23.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

24.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

25.安全系统：

（1）键盘锁定功能，密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（2）标配2个暗锁设计，防止开关门异常；

（3）备用电池确保断电后报警至少24小时；

（4）传感器故障安全运行模式；

（5）宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用；

26.特色功能：

（1）双LED数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息；

（2）冷藏室和冷冻室，分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温；

（3）冷藏室内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然。

（十）医用超低温冰箱

主要技术性能指标要求

1.样式：立式。

2.容积：≥588L。

3.净重：283kg。

4.运行功率：1500W。

5.气候类型：SN/N。

6.制冷方式：直冷。

7.温度范围：-40℃～-86℃。

8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

9.外部尺寸（宽*深*高）：≤891*1155*1994.5（mm）。

10.内部尺寸（宽*深*高）：606*738*1310（mm）。

11.噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。

12.外部材料：喷涂钢板。

13.内部材料：304不锈钢板。

14.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，100mm的保温材料厚度，第二代VIP隔热材料，厚度≥25mm，使箱体保温性能增加30%，并减少了设备整体占地面积以及外部尺寸。

15.外门：1扇，喷涂钢板。

16.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

17.内门：2扇，材质为304不锈钢。

18.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

19.搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度。

20.把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。

21.脚轮：4个，均可做为调平脚。

22.检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。

23.门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度。

24.压缩机：进口压缩机，2个。

25.制冷剂：采用自主研发的多元非共沸冷媒R4001。

26.制冷系统：采用自主研发的自动级联制冷技术，降温快速、节能省电、均匀性更好。

27.显示面板：

（1）屏幕尺寸为7英寸液晶触摸屏，可直观的进行操作及显示各种与设备相关的信息；

（2）屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态（是否锁屏）、设备运行状态（是否正常）；

3）屏幕可显示温度历史曲线，可直接实现历史温度曲线查询及下载；

（4）屏幕可显示异常信息，可直接查询最近半年出现的各种冰箱运行异常信息；

（5）屏幕可显示两种运行状态“节能模式”“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态；

（6）屏幕可显示两种权限管理方式“授权模式”“普通模式”，供用户选择，更科学的保障冰箱的运行安全；

（7）屏幕可显示开门信息以及下载。

28.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。

29.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询。

30.报警方式：具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式，特别设计的报警逻辑使蜂鸣器被静音后，报警状态持续存在的情况下，蜂鸣器会恢复工作。

31.电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警及记录内部温度72小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户；

（2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（4）宽电压带适用：在198V～242V范围内正常使用。

32.特色功能：

（1）标配独立电源开关；

（2）标配远程报警接口；

（3）外观采用少钉化设计，简洁美观；

（4）易拆卸磁吸式冷凝器前面罩，方便清理维护；

（5）标配USB接口，相关数据可导出PDF和EXCEL格式；

（6）具备A4纸插槽功能，方便用户管理与设备相关的资料；

（7）具备自动式气压平衡孔，方便用户短时间内频繁开关门；

（8）专为生物样本库优化的内部容积，容积可装载≥40000份样本（2英寸冻存盒、2ml冻存管）。

（十一）液氮罐

主要技术性能指标要求

1.几何容积：≥121L。

2.口径：≤216mm。

3.外径：≤ 575mm。

4.高度：≤1050mm。

5.空重：≤43.5kg。

6.静态液氮日蒸发量：0.85L。

7.静态液氮保存期：142day。

8.提桶数量：4。

9.提桶尺寸：10*10格。

10.提桶层数：10层。

11.2ml冻存管数量：≥4000个。

12.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。

材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。

13.配置清单：液氮罐1个、提桶数量4、100格冻存盒40、盖塞1个、锁盖1套、合格证1份、说明书1份。

（十二）超纯水系统

主要技术性能指标要求：

1、进水条件：市政自来水，温度5-40°C，压力1-6bar。

2、工艺及产量：双级RO+DI工艺，无中间水箱，无二次污染风险。恒产量系统，在15-35℃环境下稳定产量≥20L/H。系统支持内外双循环模式。

3、水箱与主机高度均小于60cm，整体宽度之和小于65cm，利于台下摆放。

4、产水水质：

4.1初级水：产水电导率≤5 μS/cm@25℃；亦可调整系统模式实现电导率≤1 μS/cm@25℃。

4.2超纯水：电阻率18.2MΩ·cm@25℃，TOC＜2ppb（在适当运行条件下，典型值＜5ppb）。细菌＜0.001CFU/mL，微粒（＞0.2μm）＜1个/mL。

4.3初级水符合GB/T6682三级水、二级水标准，超纯水符合GB/T 6682一级水、GB/T33087高纯水、GB/T 11446 EW-I标准。并提供国家法定计量机构的第三方检测报告。

5、取水：

5.1双取水口流速最大至2.0L/min。均可定量取水，定量范围0.1-99.9L，误差±1%

5.2配置远端取水站可安装于实验室龙头上，实现龙头处直取初级水和超纯水。主机与水箱可台下安装，杜绝水滴溅落桌面同时实现了零台面空间占用。远端取水站显示屏大于10英寸，集水质监控、耗材状态、系统监测于一体，提升实验操作的便捷性和效率。

6、纯水储存使用软质水袋，有效容积≥25L，可快速更换。不使用空气滤器同时无需定期对水箱进行清洗消毒。使用连续式液位传感器监测液位。

7、设备采用了整机模块化的设计理念，所有耗材均支持快速更换且无需专用工具，用户可自行维护。双级RO模块、预处理柱和超纯化柱采用卡槽式密封固定结构设计。双级RO模块采用一体化设计，整体抛弃式更换。

8、控制界面大于10英寸。采用防水彩色触摸显示屏，直观显示耗材与系统状态，提升操作便捷性。

9、系统具备超过十项关键过程指标的实时传感器监测，包括原水电导率、RO产水电导率、UP产水电阻率、RO运行压力、UP运行压力、RO产水流量、浓水流量、UP产水流量、UP水温、RO水温等。

10、数据存储：

10.1配备SD卡数据存储功能（容量≥8GB），存储产品生命周期的取水、报警和耗材更换记录等运行数据，支持无纸化数据管理。

10.2系统自带WIFI与4G双通信模块。通过微信端可获取数据跟踪、运行分析、统计报表等，全面掌握RO及UP系统的运行参数、水质、报警及耗材信息。设备出现异常情况系统会即时通知用户与厂家。

11、设备接口：USB、PLC485（接入实验室管理平台）、RS232（连接打印机）、RJ45。

12、水质质控：系统具备RO产水质控功能。水质不合格报警提示，不合格产水自动排放。

13、配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒。系统可自动执行完整的消毒清洗程序，无需人工拆除清洗。

14、安全防护：

14.1经过严格的安全测试；

14.2整机采用低电压元件，确保使用安全；

14.3机身内部水电路完全分离，具备积水感应漏水保护器，在警报触发时采取强制保护措施；

14.4内置多项保护机制，可应对温度、压力、流量、给水异常等问题。

15、配置包含主机（含物联网模块）*1套，水箱*1套，预处理柱*1组，双波长紫外灯组件*1套，双级反渗透模块*1组，超纯化柱*1组，消毒盒*2个，安装配件包*1套，0.22μm终端滤器*1套。

（十三）高压蒸汽灭菌器

主要技术性能指标要求：

1、容量：≥110升，立式结构，底部带脚轮腔体直径40CM以上。

2、产品整体高度不超过120CM。

3、灭菌腔体材质：压力容器设计温度153度，压力容器设计使用年限≥20年。

4、设计压力0.42Mpa，安全阀起跳压力≥0.30Mpa。

5、液屏：优于等于彩色液晶屏，彩色液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔就可操作灭菌器。

6、三种以上干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判，水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒。

7、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖。

8、定时：灭菌时间≥1~6000分钟，保温时间≥1~8000分钟，预约灭菌时间≥0~10天；灭菌温度≥105~138℃。

9、六级排汽方式，灭菌结束可设定≥6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来。

10、内部前置集汽瓶收集废水。

11、标配冷却风扇。

12、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置。

13、APP：预装灭菌器应用APP软件，手机通过下载APP，可以实时查看灭菌器温度、压力等情况，可查询历史灭菌记录，故障信息等状态（提供厂家官网app软件下载地址）。

14、多级权限管理：具有类似操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限。

15、安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；

（十四）化学发光凝胶成像系统

主要技术性能指标要求：

1、科研级CCD相机

1.1 CCD分辨率≥2688(H)x2200(V),600万以上真实像素

1.2 图像分辨率≥2000万像素

1.3 CCD冷却温度≤-55℃，有效降低CCD暗电流干扰

1.4 量子效率≥77%@450nm，峰值≥82%

1.5 f值≤0.70，全自动定焦镜头，提高单位时间内的进光量

1.6 图像数据传输：USB3.0快速传输数据

2、暗箱

2.1 不锈钢箱体，环氧涂层，有效防止化学腐蚀及UV对实验人员的伤害

2.2 带有阻尼的磁力吸附门，电磁门锁，保证曝光过程中门不被打开

2.3 抽拉式超亮紫外透照台，带有一体式紫外防护板，方便切胶操作

2.4 透照台可任意更换，可拆出单独使用

2.5 具有超亮紫外透射技术，背景清晰，无任何非紫外波段杂光的干扰；

2.6 侧壁白光及透射白光，用于照明以及考马斯亮兰或银染的蛋白胶、胶片或膜

2.7 可升级不少于7通道顶部荧光激发光源，预留光源接口，自动识别光源波长

2.8 全自动控制滤光片轮，≥7位

2.9 F590滤光片，可用于EB、Goldview、Gelred等染料染色的DNA、RNA凝胶

2.10 六层样品位置，五层用于化学发光，避免样品的交叉污染

2.11 带有样品位置感应器，系统自动识别样品位置，无需反复对焦

2.12 双近红外定位，便于放置样品

3、图像获取及分析软件

3.1 标配图像采集及分析软件，具有一键获取成像技术；

3.2 自动，手动，连拍三种曝光模式，最多可连拍≥99张图片

3.3 连拍模式中，具有递增，积累，重复和任意编程等模式

3.4 可设定个人拍照参数，并保存为方法，方便调用

3.5 可拍摄彩色Marker图像，自动合并信号图像，非添加伪彩

3.6 具有3D扫描功能，直接获取3D图像，便于了解图像的背景，信号强度等信息

3.7 GLP功能，记录图像的拍照时间，拍照参数等信息

3.8 图片编辑功能，可对图像进行裁剪，添加文本，旋转角度

3.9 背景去除功能，可去除背景或去除噪点

3.10 平场校正功能

3.11 具有分子量测定功能，自动计算所有条带分子量

3.12 具有迁移率分析功能

3.13 具有定量分析功能，获得条带面积、灰度值以及相对信号强度等

3.14 具有Apps Studio功能，包含了40多种实验室常用的方法，提供常用染料的激发和发射波长信息，并自动调整设备的最佳设置。

3.15具有图像管理技术(Image Master technology)，可使操作者直观了解图像的亮度、动态范围和像素饱和度，自动判断图片的质量，进而实现对每幅图像进行控制，有利于后续的产品定量的精确度。

4、产品配置

4.1化学发光凝胶成像系统主机1台，包含：

600万以上像素CCD相机，f0.70超级定焦镜头，多功能暗箱，化学发光样品托盘，图像获取及分析软件

4.2 紫外透照台 1个

4.3 橙色滤光片 1个

（十五）基因扩增仪

主要技术性能指标要求：

1.样品通量：96个；

2.适用耗材：0.2mL 96孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管；

3.反应体系：10-100 μL；

4.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术，采用长寿命高性能半导体制冷器；

5.温控方式：BLOCK、TUBE模式；

6.风道设计：独特的前进风后出风设计，节约仪器摆放空间，同时起到防尘的效果；提供仪器风道证明图片

7.模块控温范围：4.0～105.0℃（最小可设置0.1℃）；

8.最大升降温速度：≥5℃/s；

9.温控精度：≤±0.1℃；

10.模块温度均匀性：≤±0.2℃；

11.热盖温度范围：30℃～110℃；

12.自动热盖：热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管，有效防止试剂蒸发和污染；

13.热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节；

14.热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭；

15.变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃；

16.低温保存功能：具有SOAK低温保存功能；

17.梯度温度范围：30-99.9℃；

18.梯度温差范围：1-42℃；

19.最大步骤：100个，可做二重嵌套循环；

20.最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR；

21.时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR；

22.温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR；

23.液晶显示：8英寸全彩液晶显示屏，实时图文显示运行状态；

24.APP功能：手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控多台联网设备的OFF功能；

25.连接电脑：轻松实现一台电脑控制多达150台仪器得远程控制及管理工作；

26.程序存储数：≥2000，可通过U盘无限拓展存储；

27.具备断电保存功能；

28.具备程序运行报告记录功能；

39.具备文件加密功能；

30.具备Tm计算功能；

31.语言设置功能：中英文；

32.信息接口：USB2.0、 LAN、 wifi；

33.尺寸和净重：420mm * 269mm *254mm，12kg；

（十六）台式低速离心机

主要技术性能指标要求：

1.微电脑控制，直观数字显示，运行参数可自动记忆，方便操作使用。

2.无刷电机驱动，进口超高速轴承,运行平稳，免维护。

3.钢制机身，不锈钢离心腔，多层减振结构，振动小、噪声低，环保耐用。

4.超速、门盖、不平衡等保护功能，转子可高温高压灭菌，确保安全。

5.气流导向设计，温升小，有效保护样品。

6 .0-9档10种升降速率选择或直接输入升降速时间，可存储40种自定义工作模式，实现最优化离心。

7.点动功能，短暂离心，便于多样化离心。

8.最高转速 5500r/min。

9.最大相对离心力5640×g。

10.最大容量 水平转子：2000ml。

11.转速精度 ±20r/min。

12.定时范围  1-999min/999sec。

13.配置：主机一台,水平转子8×50ml（最高转速 4000r/min）一套,吊篮32×15ml（最高转速 4000r/min）一套。

（十七）台式低速大容量冷冻离心机

主要技术性能指标要求：

1.10种升、降速率选择，自定义离心参数，实现最优化离心。

2.定速计时，离心时间可自由选择分钟或秒，实现精细离心。

3.全自动转子识别系统，无需选择转子号，防止超速运行。

4.超温、超速、门盖、不平衡等保护功能，具有声光报警提示，确保人机安全。

5.钢制机身、不锈钢离心腔，钢制护套，三级减震结构，防止意外发生。

6.可选配生物安全转子，转子可高温高压灭菌，防止生物污染。

7.LCD、LED多屏显示，程序组、升降速、转速/离心力、时间、温度等参数单键设置无需组合键，操作简便。

8.微电脑控制，运行参数自动记忆，可RCF直接启动，40种自定义工作模式可直接调用，减少重复操作。

9.大力矩无刷变频电机，超高速轴承，无氟压缩机，确保高品质。

10.最高转速 6000r/min。

11.最大相对离心力 5640×g。

12.最大容量 2000ml。

13.温控范围：-20℃-40℃。

14.温控精度：±1℃；

15.转速精度 ±20r/min；

16.定时范围  1-999min/1-999s；

17.配置：主机一台,水平转子4×500ml（最高转速：4000r/min）一套，适配器12×50ml（最高转速：4000r/min）一套，适配器32×15ml（最高转速：4000r/min）一套

（十八）微孔板离心机

主要技术性能指标要求

1.最大离心力: 600xg。

2.降速时间 :≤ 6s。

3.输入电源: DC 24V, 2A。

4.最大半径: 63mm 。

5.升速时间: ≤ 15s。

6.时间范围: 1s~99s（可点动离心）。

7.噪音: ≤ 55dB。

8.功率 :48W。

9.最高转速 :2800rpm 。

10.容量 :8*0.2ml PCR 排管、2×96 孔 PCR 板、0.2ml PCR 管。

11.外形尺寸（W×D×H）: ≤220x245x200 (mm)。

12.适用于带裙边及不带裙边的各种标准 PCR 微孔板。

13.点动和定时两种操作模式。

14.瞬间加速至 2800rpm，电子刹车，6s 即可停止。

15.全盖95°打开。

（十九）水平摇床

主要技术性能指标要求：

1.转速范围：50-250rpm。

2.外形尺寸（W×D×H）：≤345×280×93（mm）。

3.混匀方式：圆周	。

4.运行模式：连续操作。

5.输入电源：DC24V  2A。

6.时间：1m-99h59min/0为无限长。

7.轨道直径：20mm 。

8.最大载重（含夹具）：3.5kg。

9.外壳防护等级：IP21。

（二十）混匀仪

主要技术性能指标要求：

1.操作显示方式：旋钮和刻度两种方式。

2.圆周直径：3.6mm。

3.振荡方式：圆周涡旋。

4.运行方式：连续运转或点动。

5.速度范围：0-2800rpm。

6.输入电源：AC220V；AC110V：50/60Hz。

7.功率：60W。

8.外形尺寸：（W×D×H）：≤134×156×150 mm。

9.净重：2.4kg。

10.多种配件可以选择可适用 0.2-50ml 微量管和直径小于 108mm 的试管或小容器。

（二十一）蓝光切胶仪

主要技术性能指标要求：

1.电源：DC24V，1A 电源适配器。

2.蓝光 LED 照射方式：矩阵双面侧照。

3.切胶面尺寸：160x100（mm）。

4.蓝光波长：≥470nm 。

5 .LED寿命：60000h。

6.外形尺寸：≤225x205x49（mm）。

7.重量：1.3kg。

8.凝胶滤板可多角度旋转固定，全尺寸透明滤光片，方便观察实验操作。

（二十二）制冰机

主要技术性能指标要求：

1.电源电压:220V

2.制冰方式： 双螺旋挤压式

3.制冰量 (kg/24h) : ≥50

4.储冰量 (kg) : ≥15

5.冷凝方式 :风冷

6.耗水量(L/H) ≤2.0

7.压缩机/制冷剂 ：无氟/R134a

8.箱体外壳 :304不锈钢

9.输入功率(w) :280

10.箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)：≤380X543X722

11.包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)：457×621×770

12.净 重(Kg) :40

13.毛 重(Kg) :45

14.采用优质不锈钢外壳，箱体采用隔热层保温。采用高效R134a无氟压缩机，电脑程序控制，螺旋滚刀挤压式制冰型式，所制冰形为雪花碎冰。

15.采用Hyimpo技术直角中空减速器电机，制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。

16.水箱浮球式进水系统，有冰满显示，缺水显示，故障会显示故障代码等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。

17.前部设有电源开关和功能指示灯，详细的操作说明，各项安全指标均经电性能测试通过。

（二十三）超声波细胞破碎机

主要技术性能指标要求

1.输出功率：100-1000W(10-100%可调)。

2.工作频率：20-35KHz 频率自动跟踪。

3.处理量：0.1-900mI。

4.定时：0-9999M99.9s可设置。

5.超声脉冲时间调节:0.1-99.9s可调。

6.温度控制:控制样品温度0℃-100℃。

7.警报:故障，温度，时间。

8.输入方式和显示方式:7寸TFT触摸控制和直观的真彩医用级电阻屏。

9.显示内容:频率、温度、功率、时间等显示。

10.保护装置:程序自动纠错，过载、超温保护显示。

11.密码:有用户密码保护。

12.电源： AC:220V+5%/50Hz。

（二十四）恒温振荡器

主要技术性能指标要求

1.控温范围：室温+5℃~80℃

2.时间设置：1min~99h59min

3.控温精度：<±0.5℃

4.显示精度：0.1℃

5.温度均匀性：<±0.5℃

6.升温时间：≤十分钟（25-80℃）

7.样本容量：4块酶标板或深孔板

8.转速范围：300~1350rpm

90.水平振幅：3mm

10.尺寸(mm)：≤340X320 X 200

11.重量(kg)：9.5

12.功率(w)：300

（二十五）超声波清洗机

主技术性能指标要求：

1.内胆尺寸：500*300*200mm。

2.内胆材质：SUS304 不锈钢。

3.容量：≥30L。

4.超声功率：300/600W(双功率变波切换)。

5.超声频率：40KHZ。

6.加热功率：1000W(数控加热)。

7.时间控制：1-30 分钟。

8.温度控制：常温-80°C可设置。

9.外形尺寸：≤530*330*350mm。

10.包装尺寸：635*400*440mm。

11.控制面板：触摸控制。

12.脱气功能：防止清洗物体被氧化。

13.清 洗 篮：不锈钢清洗篮。

14.电 源：AC100-120V;AC220-240V。

15.重量：N.W.18KG G.W.20.5KG。

（二十六）水浴锅

主要技术性能指标要求

1.工作室容积：≥6.8L。

2.孔数：	2。

3.加热功率：	600W。

4.温控范围：	室温～100℃。

5.恒温分辨度	：0.1℃。

6.控精度	：±0.5℃。

7.升温速度：	1℃/min。

8.电源交流：220V 50Hz。

9.工作尺寸mm：305×160×140。

10.外形尺寸：≤345*200*200MM

（二十七）恒温培养箱

主要技术性能指标要求：

1.控温范围： 0-65℃。

2.控温波动： ≤±1.0℃。

3.温度偏差 ：≤±2.0℃。

4.杀菌系统： N/A。

5.工作环境温度： ＋5～40℃。

6.内胆材质： 高级镜面不锈钢。

7.外壳材质 ：钢板喷塑。

8.观察窗： 大门带中空玻璃。

9.电源： AC 220V 50HZ。

10.安全装置： 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护。

11.最大功率（W）：450。

12.内部尺寸(mm) ：400×350×500（W×D×H）。

13.外形尺寸(mm)：≤650×530×1000（W×D×H）。

14.内容积（L）：≥ 70

15.搁板 ：2层。

（二十八）鼓风干燥箱

主要技术性能指标要求：

1.容积（L）:≥80。

2.控温范围：RT+ 10—300℃。

3.温度波动度：±0.5℃、±1.0℃。

4温度均匀度：±2.5%℃、±3.0%℃。

5电源电压 ：AC220V±10% 50HZ。

6安装功率（W）：1550。

7内部尺寸：450×400×450 （(mm) W×D×H）。

8外形尺寸：≤735×615×630 （(mm) W×D×H）。

9工作室材料：不锈钢。

10外壳材料：冷轧钢板喷塑。

11载物板: 2层（可调节高度）。

12微电脑控制器，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀性良好。

（二十九）磁力搅拌器

主要技术性能指标要求：

1.电机功率： 20W。

2.电机转矩： 80mN·M 。

3.搅拌点位数： 1

4.最大搅拌容量（水）： ≥ 20~10000ml 。

5.搅拌转速： 50-2000r/min 。

6.外接加热功率： 1000W 。

7.温度显示： 数码管

8.加热温度范围： 室温~330℃（超温保护400℃）。

9.液体温度范围： 室温~250℃ 。

10.控温精度： ±0.5℃。

11.加热速率： 4.8k/min。

12.工作盘材质： 不锈钢。

13.定时时间：不锈钢。

14.定时时间：0-9999min。

15.加热功率调节：5~99%。

16.传感器：PT100。

17.外壳防护等级：IP2。

18.外形尺寸:≤230x260x97mm（不包括表杆）

（三十）液氮冻珠仪

主要技术性能指标要求

1适用范围：制作小球型冻干药珠。

2.可加液滴体积：1μL~200μL。

3.误差：±1%@20μL。

4.成球效率：≥95%。

5.成球速度：≥2200个/h@35μL。

6 .Z轴功能：可实现抖动滴落和液氮面跟随。

7.泵规格：高精度注射泵×1，1mL/5mL（可选）。

8 .XYZ轴电机：速度可调、加减速可调、等待时间可调。

9 .泵电机：速度可调、加减速可调、等待时间可调。

10.校准设置：管路可校准，可保存10组校准数据。

液氮罐：500mL×4，304不锈钢材质。

11.冻珠滤网：304不锈钢材质，扇区×4，硅胶护手防冻伤。

12.操作模式：7寸中文彩色液晶触摸显示屏。

13.操作系统：安卓系统（V4.0）。

14.数据存储：可保存100个加液程序。

15.工作环境温度：10℃~40℃。

16.工作环境相对湿度：≤80%。

17.电机最大转速：600rpm。

18.额定功率：250W。

19.外观尺寸：≤450×400×430（mm）。

20.重量：≤15kg。

四、预算金额：350万元。

五、约定事项：

1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

3、质量保修期（从验收合格之日算起）：本项目所有货物提供二年的全免费质量保修（配件+人工）并负责终身维修，（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

4、售后服务：

①在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

②在免费质量保修期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在8小时内到场，一般质量问题在12小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。如24小时内不能排除故障的需更换货物或送修,必须在48小时内提供备用货物,并在72小时内负责维修完毕。供应商超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款 1000 元/次。

③成交供应商应派技术人员到场安装、调试至正常使用。

④提供免费现场培训管理技术人员的服务。

5、参与报价的单位需将有效的法人营业执照复印件和市场询价表于2026年 01月12日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市世纪大道2099号启睿产业中心，联系人：姚女士，联系电话：13862995791，电子邮箱地址为：1025418114@qq.com。

6、报价费用说明：本项目报价包括（但不限于）完成本项目所有工作内容的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、利润、税金、验收费、总承包配合费（如有）、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用及供应商认为需要的其他费用等所有费用。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。

7、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件加盖公章。

8、报价必须满足本项目采购清单的相关要求，否则视为无效报价。

9、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

南通大学启东海洋研究院

2026年01月07日

附件1:

南通大学启东海洋研究院医用材料生产及其配套检测实验室设备

采购项目市场询价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： |  |  | 小写：￥： |  |  |  |
| 备注（如有其他情况需要说明的）： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：  年  月  日