| 细胞检测实验设备分项报价表（八标包） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） |
| 1 | 细胞计数仪 | 1.固定样品台设计，直接加样计数，加样后样品不发生移动 2.无耗材固定样品台设计，无需要配套一次性细胞计数板、管路清洗液，无需配套玻璃计数板使用 3.样品清洁采用擦拭法，擦拭清除率达到99.9%以上 4.内置审计追踪软件，可激活。符合FDA 21 CFR Part 11要求。多级权限，数据不可篡改，具备电子签名等 5.检测浓度范围：1x10^4-2.5x10^7/ml 6.细胞直径范围：4-400um 7.物镜倍数：4倍荧光物镜 8.样品体积：最小上样体积≦5ul，最大上样体积≧40ul 9.样品台高度可调：50-400um 10.检测速度：明场≦3秒，荧光双通道≦5秒 11.检测视野：兼容多个视野选择 12.荧光激发：488nm和587nm LED 13.发射通道：535nm和600nm LP 14.明场照明：白光LED 15.对焦方式：自动聚焦 16.成像元件：630万像素cmos相机 17.导出的结果包含：实验名称，样本ID，活细胞数/ml, 死细胞数/ml，活率，直径分布图，结团细胞数量直方图，结团率，细胞稀释比例，高清细胞图等。导出形式，包括：pdf，高清图，excel 18.内存：不少于128G固态存储器 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 倒置荧光显微镜 | 1.主机：LED倒置相差荧光显微镜 2.光学系统：无限远光学系统 3.放大倍率：40-400倍 4.照明：高冷光白色LED节能环保照明，20000小时以上寿命 5.粗微调焦：通过物镜转盘上/下运动，行程范围：向上≥8mm，向下≥3mm 6.目镜筒：三目镜筒，具备3种或以上的分光方式（目镜100%，相机100%，目镜50%：相机50%）） 7.目镜：10X目镜（视场数≥22mm)，双目屈光度均独立可调 8.聚光器：相差聚光器， N.A.0.9 9.物镜转换器：物镜转换器≥五孔 10.专用物镜： 5X（NA≥0.16,WD≥16.4mm）研究级专用平场半复消色差相差荧光物镜; 10X（NA≥0.45,WD≥15.2mm）研究级专用平场半复消色差相差荧光物镜; 20X（NA ≥0.40, WD≥8.2-6.9 mm）研究级专用平场半复消色差荧光物镜； 40X（NA≥ 0.55, WD≥3.6-2.8 mm）研究级专用平场半复消色差荧光物镜； 11.载物台：防腐陶瓷涂层表面平台，横向行程260 mm（Y）X 78 mm（X），用游标校准，载物台手柄高度和力矩可调 12.荧光系统： 12.1.机身LED荧光系统，3个单独超长寿命单色LED激发光源：385nm紫外激发单元，带独立复眼照明；470nm蓝色激发单元，带独立复眼照明；560nm绿色激发单元，带独立复眼照明；寿命 60000小时 12.2.荧光光源和明场光源独立按钮控制，强度连续可调 13.原厂同品牌成像系统 13.1.高级彩色CMOS芯片，芯片尺寸：≥2/3英寸 13.2.物理像素：≥500万，像素大小：≥3.45μm x 3.45 μm 13.3.动态范围：≥5000：1 13.4.曝光时间100μs ~ 4 s 13.5.满井电子：≥10Ke 13.6.Binning可调范围1x1到 5x5 13.7.光谱灵敏度范围：400～720nm 13.8.数字化范围：≥12bit 13.9.1-16x增益可调，满足弱荧光信号采集 13.10.拍摄速度≥36幅/秒（2464x2056） 13.11.具有图像降噪和锐化功能 13.12.读出噪音：≤2.2e（增益为1时） 14.原厂同品牌专用高级图像分析软件， 14.1.可进行一键5通道图像收集，荧光通道数可达4个，明场通道数1个。并可根据图像亮度自动调节曝光时间及增益值，获取高对比度荧光图像。 14.2.具备景深扩展功能，可实现超景深拍摄。 14.3.具备多通道拍摄功能，实现多个通道图像叠加。 14.4.具备视频拍摄功能，允许将当前的实时图像录制为视频。 14.5.具备时间序列图像获取功能，可以根据实验需求调节时间间隔。 14.6.配置大图拼接功能，实现大面积样品成像。 14.7.一键实现实时细胞计数和细胞融合度测量分析。 14.8.具备重复拍摄功能，保证与上次拍摄同样的技术参数，方便不同样品之间的对比。 14.9.在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸。 14.10.可以对图像进行注释，包括：间距测量，计数，角度测量，添加文本或箭头、标尺等。 14.11.可对图像进行去噪、锐化、伽马值、色彩、对比度等处理。 14.12.支持czi, tif, jpg等格式图像输入和输出。 14.13.可同时进行两幅图像的同屏对比。 14.14.可手动或自动进行白平衡调节。 15.电脑：i5 13代或以上CPU处理器，带独立高性能显卡（RTX4060 8G性能以上），内存≥16G，硬盘≥512GSSD+1TB机械硬盘，显示器≥24寸 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 实时智能活细胞成像分析仪 | 1.成像方式至少具备明场，相差，荧光，Z-stacking,全孔成像 2.要求至少同时3个物镜在位,软件控制物镜电动切换，无需手动更换物镜 3.不少于4个高品质物镜，4倍，10倍和 20 倍，40倍物镜，配套物镜自动识别功能 4.荧光通道：四色荧光通道，至少具备红、绿、蓝模块 5.激发光源：360-370nm LED; 483-493nm LED; 555-565nm LED; 645-655nm LED 6.发射波长：430-465nm，510-530nm ，580-615nm，670-738nm 7.明场光源：LED光源 8.相差成像：非数字相差，电动相差切换方式 9.电动光学模组位移行程：X轴行程86mm,Y轴行程115mm，最小节距 1um 10.电动光学Z轴位移行程：最小节距 1um 11.容器规格：支持6-384孔板及细胞培养皿 12.温湿度控制：显微成像主机必须放置在培养箱内，可以对细胞进行不低于1个月的长时间监测 13.相机：700万像素科研级相机 14.人性化UI界面设计 15.软件模块： 15.1自动聚焦，自动曝光，z轴层扫，整孔或区域拼图 15.2界面操作简单快捷，拍摄区域自由选点，选区域，或整孔扫描 15.3支持多色通道同时采集，包含明场，相差，以及RGB三色 15.4非侵入式明场，相差 15.5细胞核计数：借助细胞核染料，进行细胞分割，精确到单细胞。自动生成细胞个数，细胞浓度等 15.6划痕实验：非标记实时记录划痕gap的愈合速度，直接绘制愈合曲线 15.7转染效率评价实验：长时程记录转染细胞的增殖以及荧光信号的增强或衰弱等 15.8神经元算法分析：细胞明场，相差，荧光图像采集 15.9输出结果包括：延时成像的视频，高清图像，excel，curve图等数据 15.10支持多孔板：包含6，12，24，48，96，384；各种dish，以及T25，T75，微流芯片等 16.电脑：i5 13代或以上CPU处理器，带独立高性能显卡（RTX4060 8G性能以上），内存≥16G，硬盘≥512GSSD+1TB机械硬盘，显示器≥24寸 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 高通量智能细胞分析仪 | 1.光源:相差光源和荧光光源均为LED光源 2.物镜配置：具备自动物镜台，根据设定程序自动切换物镜 3.物镜镜头：2X、4X、10X、20X、40X 4.成像系统:高灵敏度CMOS成像系统及高清晰度光学元件 5.荧光通道：不少于三个荧光通道，至少包括蓝色、绿色、红色 5.1蓝色荧光通道激发波长360-370nm ;发射波长430-465nm 5.2绿色荧光通道激发波长483-493nm nm ;发射波长510-530nm 5.3红色荧光通道激发波长555-565nm ;发射波长580-615nm 6.采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野分析、Z轴层扫，可选手动选取视野、区域视野成像 7.可整合第三方自动化设备 8.采用开放式设计，可将样本放置在系统外部，借此减少系统运行过程中所产生的温度提升导致对样本的损伤 9.可通过远程电脑预设扫描时间，分析扫描结果 10.支持各类6-384孔板顿号不同规格尺寸的微孔板、不同规格尺寸的类器官芯片、共聚焦皿、培养皿、载玻片满足各类类器官培养需求 11.明场状态下软件能够自动分析类器官总个数、类器官总面积等参数 12.荧光条件下软件能够自动分析类器官的荧光强度变化、类器官汇合度变化、类器官活死分析等参数 13.软件可对不同耗材自定义选取拍摄区域并应用到耗材全部孔位，选取扫描区域后设备自动拍摄拼接选定区域图片，并可保存区域设置参数，调用参数 14.软件可选实时分析模式和拍摄后分析模式，在实时分析模式下图片拍摄过程中可直接得到分析结果 15.用户界面方便快速设定实验程序，用户可以直接从软件中获取图像、图表、曲线至第三方软件中，如Word、Excel、Powerpoint等 16.可提供后续软件及定制化功能升级 17.电脑：i5 13代或以上CPU处理器，带独立高性能显卡（RTX4060 8G性能以上），内存≥16G，硬盘≥512GSSD+1TB机械硬盘，显示器≥24寸 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 正置显微镜 | 1.无限远光学系统，可扩展荧光、暗场、相差多功能显微观察 2.4x、10x、40x、100x 高衬度平场消色差物镜，平场范围25mm 3.大视野高眼点目镜，10x视场数22mm,所有目镜屈光度可调 4.粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm 5.采用模块化设计， 6.预留式三目观察筒， 7.大功率LED光源，亮度可调 8.双层活动平台 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 倒置显微镜 | 1.光学系统：模块化无限远光学系统 2.观察筒：铰链式双目，瞳距调节范围53mm-75mm 3.目镜：大视野平场目镜，高眼点，可调屈光度， 4.物镜：全套物镜视场数≥25， 5.调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值0.002mm，调焦更加精确，10X/20X/40X相差环板 6.转换器 ：四孔/五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置 7.载物台：多功能可拆卸载物台，配低位同轴柔性XY向移动调节手轮，机械式移动，多功能载物片 8.预留内置式荧光升级光路，无需改变原有光路，可升级成同品牌LED荧光显微镜 9.聚光镜 ：相衬聚光镜，工作距离55mm，配绿色滤色片 10.LED透射照明系统：超长寿命LED光源，寿命2万小时以上，亮度可调，聚光镜：超长工作距离:72mm，NA0.30，配双孔相衬环板 | 台 | 2 |  |  |
| 合计：大写 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）

联系人及联系方式：

日  期