启东市疾病预防控制中心微生物实验室BD PhoenixTM M50全自动微生物鉴定药敏分析系统细菌药敏功能升级采购项目公开询价采购公告

启东市疾病预防控制中心根据启东市政府采购管理的有关规定，就需采购微生物实验室BD PhoenixTM M50全自动微生物鉴定药敏分析系统细菌药敏功能升级进行公开询价采购（采购标准及详细参数内容如下）。

- 下述货物的财政预算总限价为100000元（壹拾万元整），供应商总报价不得超过100000元，超过单价限价和总限价的均为无效报价，详细参数要求，名称及规格型号数量见下表。

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BD PhoenixTM M50全自动微生物药敏模块系统 | 1套 |

（二）相关要求

1.用途：用于细菌全自动药敏测试。

2原理：细菌孵育检测一体机设计，采用比浊+氧化还原显色对药物进行MIC和敏感度检测分析。

3.工作条件：电压220V，输入频率50Hz，温度20℃～35℃，湿度20%-80%。

4.详细技术指标：

4.1检测范围包含肠杆菌目细菌（志贺菌和沙门菌）、霍乱弧菌及副溶血弧菌、A组链球菌、肺炎链球菌等，符合国家致病菌识别网要求。

4.2检测时间：一般细菌为≤8小时出结果。

4.3试剂耗材

4.3.1可以提供鉴定药敏复合板条，单药敏板。所有种类板条均可室温储存。

4.3.2板条带有条形码，可通过扫描仪扫描识别。

4.3.3可提供独立密封包装的药敏肉汤，无需自行配制或分装，肉汤均可室温储存。

4.4软件系统：

4.4.1所有的检测卡的状况在屏幕上一目了然，更快获得实验数据。

4.4.2使用windows操作平台，全屏图文操作系统。

4.4.3 报告系统：自动提示测试卡检测状态，自动报告结果，结果包扩S,I,R结果、MIC值及专家判定（如提示MRSA等）。

4.4.4药敏统计：统计模块应包括基础统计、耐药率、多重耐药率、耐药谱、耐药分布等，并可导出常用格式（excel、pdf等）。

4.4.5数据上传：快捷导出耐药数据上传至国家致病菌识别网病原菌实验室网络监测信息化系统。

4.4.6在鉴定功能系统上升级，具有药敏功能系统。可以同时能进行鉴定以及药敏测试。

4.4.7具有对外部LIS软件或网络的接口能力, 厂家免费提供软件升级。

5.设备配置

5.1全自动微生物药敏模块系统一套

6.售后服务

6.1  24小时电话服务，2小时内给予回应，2天内到达客户现场。

二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.对于参与报价的供应商，营业执照经营范围中必须具有相关产品销售资质。

三、报价注意事项

1.供应商应按照本采购公告的要求编制报价文件，报价文件应对本采购公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。供应商的投标报价应包括运输、税金等，请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

2.供应商应详细阅读采购文件的全部内容，供应商对采购文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

采购单位：启东市疾病预防控制中心

地址：启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心6楼

联系电话：15896238991

联系人：陈行

四、报价文件构成

1、报价承诺书（按照附件一格式填写）；

2、投标供应商的资格、资质证明文件（加盖单位公章）；

3、营业执照（复印件加盖单位公章）；

4、法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供法定代表人授权委托书）；

被授权人身份证复印件（加盖单位公章，原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件）；

5、质保承诺书（按照附件三格式填写）；

6、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人亲自参加的，原件备查）；

7、报价单：按提供的样表格式（附件四）填写报价，需附投标产品的详细参数；

8、符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定。

有其他情况需要说明的，可附页说明。

所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。报价文件正本一份，副本一份。报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

五、报价文件递交

本项目采用现场开标方式报价文件请于2025年5月16日上午9：00--9：30密封送至启东市公共卫生大楼内疾病预防控制中心6楼小会议室，只接受直接送达，逾时则不予受理。

注：

（1）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后取消成交资格，并报上级部门处理。

（2）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，并报上级部门处理。

（3）报价供应商如有串标、围标行为的。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，并报上级部门处理。

六、合同的签订及注意事项

符合采购需求且报价最低者成交。若最低投标报价有相同者，则采取抽签办法确定中标人。如提交投标文件的投标人不足3家或经评审后有效投标文件的投标人不足3家的，本次招标将暂时终止。

成交结果将在相关网站(http://www.qidong.gov.cn/)予以公布，公示期为叁个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。

八、其他要求

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

2.交货期：成交公示结束签订合同后2周内将全新产品运输到购货方指定地点并完成升级并验收。

3.交货地点：成交供应商应按照采购方要求，送达指定地点（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

4.项目验收：货物送达后将根据询价公示和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。

5.成交供应商因自身原因不能订立或不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时报政府采购主管部门，由政府采购主管部门对成交供应商作出处理。

九、成交原则：符合采购需求且投标总报价最低价成交。若最低投标报价有相同者，则采取二次现场报价方式，价低者中标。

十、付款方式

成交供应商供货安装调试完成验收无误后，根据发票30日内转账支付全款的100%。

启东市疾病预防控制中心

2025年5月12日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市疾病预防控制中心：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加										项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）             系(投标单位名称)                                   的法定代表人，现授权委托 (姓名)				为本人授权委托代理人，以本单位的名义参与（项目名称）                                的相关事宜。授权委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托代理人无转委权，特此委托。

授权委托代理人         性别：           身份证号码：

部门：                      职务：            联系电话：

单位名称：(盖法人章)

法定代表人签字：

日期：         年     月     日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件三：

质 保 承 诺 书

启东市疾病预防控制中心：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加										项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目整体提供壹年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在8小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　  职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件四：

报    价    表

启东市疾病预防控制中心微生物实验室BD PhoenixTM M50全自动微生物鉴定药敏分析系统细菌药敏功能升级公开询价采购项目

| 名称 | 品牌，规格 | 数量 | 报价单价（元） | 报价总价 （元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本报价表须机打并加盖报价单位公章（多页请改骑缝章），手填无效。

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：        年     月     日