启东市区域农业技术服务中心实验室仪器设备采购

市场调研询价公告

启东市农业农村局因启东市区域农业技术服务中心建设项目实施需要，拟采购相关设备，现就相关采购标的进行市场询价调研。

一、采购服务

| 货物（服务）名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 实验室仪器设备 | 相关参数配置要求及数量见附件1。 |

二、采购需求

供应商须为中华人民共和国境内正式注册的，具有独立法人资格和有效的营业执照或事业法人证书，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准、行业标准的全新合格产品，且设备出厂期不得超过12个月；须按照采购人的要求将货物送至启东市内指定地点。

三、市场询价调研说明

1、本项目市场询价调研仅作为采购人最终确定项目招标采购的限价依据，

因此价格仅供参考，在此希望并感谢各潜在供应商能够积极参与并如实反馈报价。如发现虚假、恶意反馈报价的，采购人将禁止其参与本项目后续的采购招标活动。

2、报价应含服务及相关附件、税金、售后服务等所有费用，物资报价应包含货物材料、运输、搬运、加工、安装、质保、售后服务等所有相关费用。

3、本次市场调研询价不接受质疑函，只接收市场有效报价信息。

4、市场调研询价表（见附件2）请于2025年12月10日24：00前填报并加盖公章，以电子邮件形式发送到邮箱39037075@QQ.com，联系人：王先生，联系电话：13861972200。

最后再次希望并感谢各潜在供应商能够百忙之中给与信息反馈。

附件：市场调研询价表

启东市农业农村局

2025年12月5日

附件1：

货物需求一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 参数配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 技术指标： ○ 测光方式： 比例双光束 ○ 单色器： Czerny - Turner ○ 焦距： 160mm ○ 光栅： 1200 线/mm ○ 检测器： 进口接收器 ○ 光谱带宽： 1.8nm ○ 波长设定： 自动 ○ 波长范围： 190~1100nm ○ 波长准确度： ±0.3nm ○ 波长重复性： ≤ 0.1nm ○ 波长扫描速度： 快、中、慢 （S款） ○ 光源切换波长： 340nm （可调整） ★杂散光： ≤ 0.03%(T (在220nm处，以Nal测定) (在360nm处，以NaNO2测定) （在420nm处，以截止滤光片测定） ○ 光度范围： 0.0 ~ 200.0% T -0.301 ~ 4.000A 0.000 ~ 9999C ○ 光度准确度： ±0.3%T ±0.002Abs（0 ~ 0.5A） ±0.004Abs（0.5 ~ 1A） ○ 光度重复性： ≤ 0.15%T 0.001Abs（0 ~ 0.5A） 0.002Abs（0.5 ~ 1A） ○ 基线平直度： ±0.0015A (200 ~ 1090nm) （S款） ○ 边缘噪声： 100%T处：≤0.15% T ≤0.0007A 0%T处：≤0.1% T ≤0.0002A ○ 基线漂移： 0.0009Abs/0.5h(开机2小时，在250nm和500nm处测定) ○ 电源电压： AC220V±22V 50Hz±1Hz ○ 额定功率： 200W 标 配： ○自动八联1cm比色皿架和10只石英比色皿。 ★ 采用 10.1英寸彩色智能触控屏， 搭载安卓10操作系统，26万真彩色显示，178°广域视角，触摸灵敏，反应迅速。 ★无线WiFi联网功能，可连接网络打印机打印测试数据。 ○蓝牙连接，可随时发送测试图谱、截图或者录屏文件到手机端。 ★标配8G大内存，可存储海量测试数据。内置帮助视频，操作手册，新手测试员也可快速适应。 ○ 采用比例监测双光束光路结构， 并配置高性能 “闪耀全息光栅”的低杂散光高分辩率的单色器，具有出众的光学精度、测量准确性、重现性和稳定性。 ○ 独特的自动调整“ 0%”调整“ 100% ”，自动8联池比色皿架。 ○ 带USB通讯口，可通过PC端进行测试操作，可通过U盘直接导出多种表格数据。 ○ 断电保护措施，记忆测得数据、扫描图谱、回归方程以及仪器修正值等，并实现了开机快速初始化进入测试状态。 ○ 仪器采用高能量的进口长寿命法兰盘定位氘灯，进口钨灯。更换仪器氘灯时，只需卸装两枚法兰盘定位螺丝，即可保证灯源处于理想位置，无须繁琐的光路调整。 | 台 | 1 |
| 2 | 火焰光度计 | ○ 主机采用7英寸彩色电容触控液晶屏，体积小、操作方便及稳定可靠。 ○ 全新一键点火，快速又方便，增加了燃气流量计，便于观察和调节。内置静音空气泵，不需要额外配置空气压缩机。 ○ 拥有熄火保护的功能和燃气泄露报警功能并自动关闭燃气电磁阀的保护功能。 ○ 全新的紧凑型预混室设计，有效降低化学干扰，使样品测试结果更精准，液化气做燃气。 ○ 全新自主研发的高性能雾化器，吸喷样品稳定顺畅，雾化均匀且效率高，确保样品分析结果的稳定性和准确度。 ○ 双通道，K, Na 可同时检测。 ○ 操作简便，分析速度快，试样量少。 ○能储存10个点一组的标准曲线，20组测试数据，且可选配专用操作软件。 技术指标： 响应时间：＜ 8 s 样品吸喷量：＜4 mL/min 稳定性：用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%，每分钟测1次，共测定6次，仪器示值的最大变化量≤ 8% 重复性：≤ 2% 正常工作条件：环境温度：10℃ ~ 35 ℃ 相对湿度：≤ 85% 主机尺寸：400mm×250mm×500mm 净重：8kg 电源电压： 220V±22V，50Hz±1Hz 功率：100W 读数范围：0.000-999.9 检测限mmol/L 钾≤0.004 钠≤0.008 检测范围ppm：钾：0.15-100，钠：0.18-100 | 台 | 1 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | 1、仪器配置 1.1原吸火焰带石墨炉自动切换一体机（八只灯位自动转换）1台； 1.2 锌、镍、铬、铅、镉、铜、锰、铁元素灯8只； 1.3无油无水静音自动空压机1台； 1.4 AA.Win原吸正版控制软件1套； 1.5 横向加热平台石墨管1盒； 1.6 石墨炉自动进样器1台 ； 2、技术参数 2.1分析方法：火焰法和石墨炉法原子吸收分析，火焰-石墨炉自动转换； 2.2光路结构：单光束，双透镜，C-T型单色器 ★2.3背景校正：氚灯、自吸双重背景校正系统。氘灯、自吸背景校正能力1Abs时≥40倍. 2.4光学系统 2.4.1衍射光栅: 1800线/mm 2.4.2波长范围/设置: 190nm-900nm/自动寻峰设置。 2.4.3波长准确度: ≤±0.15nm 2.4.4波长重复性: ≤0.05nm 2.4.5光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm 2.4.6分辨率: ≤0.3nm，光谱带宽为0.2nm时可分开279.8nm和279.5nm锰双线,且两条谱线间波谷能量小于30%。 2.4.7基线稳定性: ≤0.002Abs/30min 2.5元素灯系统 ★2.5.1灯座数:每个灯架装8只灯（需提供彩页灯座图片并加盖厂家公章，作为验收指标）。 2.5.2灯位置: 灯位自动设定,自动微调。 2.6火焰部分 2.6.1燃烧头: 预混合型全钛燃烧头 2.6.2扣背景: 氘灯、自吸全波段扣背景 2.6.3点火方式: 自动点火 2.6.4燃烧条件设置: 质量流量控制器自动设置燃烧条件 2.6.5保护功能: 自动安全连锁功能:仪器设有火焰监视器,当意外火焰熄灭时,自动关闭乙炔流量；异常压力监视器：随时监视空气压力变化，异常时自动关闭乙炔气体，安全熄火；自动限流以及清洗功能使得质量流量控制器的火焰操作更为安全；完善的石墨炉保护措施：仪器同时监测保护气压、冷却水流量和石墨管是否断裂，当出现以上任何异常波动时，立即停止加热，同时提示报警； 2.6.6特征浓度: 铜≤0.02ug/ml/1% 2.6.7重复性: RSD≤0.7% 2.6.8检出极限: 铜≤0.004ug/ml 2.6.9自动设置燃气流量：实现了自动选择元素分析最佳助燃比。 2.6.10自动设定最佳火焰高度及原子化器的前后位置：使仪器处于最佳的分析条件。 2.6.11使用氘灯扣背景时：具有自动切入半透半反镜装置功能。 2.6.12自动控制波长扫描及自动寻峰。 2.6.13自动更换光谱带宽：五挡可供选择。 2.6.14自动调整负高压、灯电流、两路光平衡、自动流量控制、自动点火、自动熄火保护。 ★2.6.16采用先进的横向加热石墨炉设计（需提供横向、纵向石墨管温度分布比较曲线图以及横向石墨管的结构图并加盖厂家公章，作为验收指标）； 2．7石墨炉分析 2.7.1特征量：（Cd）≤0.3×10-12g 2.7.2检出限：（Cd）≤0.4×10-12g 2.7.3重复性： RSD≤2% 2.7.4加热范围：室温—2650℃ 2.7.5加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式，原子化阶段采用光控最大功率方式。 2.7.6加热条件设定：最大9个程序，斜坡升温、阶梯升温、最大功率加热升温。 2.7.7火焰与石墨炉原子化器的自动切换: 火焰原子化器与石墨炉原子化器一体化的结构设计,实现了火焰与石墨炉原子化器的 自动切换。 2.7.8自动设置燃气流量：实现自动选择元素分析最佳助燃比。 2.7.9自动设定最佳火焰高度及原子化器的前后位置：使仪器处于最佳的分析条件。 2.7.10使用氘灯扣背景时：具有自动切入半透半反镜装置功能。 2.7.11自动控制波长扫描及自动寻峰。 2.7.12自动更换光谱带宽：五挡可供选择。 2.7.13自动调整负高压、灯电流、两路光平衡、自动流量控制、自动点火、自动熄火保护。 2.7.14可扩展火焰自动进样器 2.7.15采用横向加热石墨炉技术； 2.7.16石墨炉电源采用计算机控制功率升温及内气流量4种选择组合。 2.8自动进样器参数 2.8.1自动清洗功能：每次进样前对样品管进行自动清洗，去除样品残留。 2.8.2欠压保护功能：自动检测气体压力，气体小于0.2Mpa压力欠压报警。 2.8.3高度调节功能：实现样品管在石墨管内深度自动调节。 2.8.4自动稀释功能：对样品进行自动稀释。 2.8.5混合进样功能：用于支持整机混合进样。 2.8.6自动添加改进剂：每次最多可以添加3种改进剂。 2.8.7振荡功能：用于自动稀释时摇匀混合样品。 2.8.8智能化调节取样和进样深度：通过软件可以调节取样和进样深度。 2.8.9空气柱隔离功能：样品管内样品之间采用空气柱隔离，避免交叉污染。 2.8.10自动富集功能：用于支持整机自动富集功能，最大能富集20次。 3、数据处理 ★3.1工作站可升级支持远程数据传输，可选择GPRS、WIFI、3G等多种方式数据传输，采用Web Services 方式进行数据交换； 3.2浓度计算方式:曲线拟合法, :标准曲线法,标准加入法, 内插法,相对标准偏差,相关系数 3.3信号实行自动采集,自动处理 3.4可打印测试数据和最终分析报告,能够使用Excel软件进行编辑,所有数据均以数据库形式管理,同时提供专家系统数据库. 3.5可自动计算相对标准偏差,相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓 3.6保护措施起作用时，软件均给予相应提示 3.7软件拥有详细的帮助功能，时时可以给用户以提示； | 台 | 1 |
| 4 | 真空泵 | 2200w，无油静音 650L/min | 台 | 1 |
| 5 | 移液器 | Transferpette s 500-5000ul | 支 | 1 |
| 6 | 移液器 | Transferpette S 1000ul-10000 | 支 | 1 |
| 7 | 数字瓶口 滴定器 | Titrette 25ml | 台 | 1 |
| 8 | 数字瓶口 滴定器 | Titrette 10ml | 台 | 3 |
| 9 | 瓶口分液器 | Dispensette S 数字可调 DE-M标志 0.5-5ml 带回流阀 | 台 | 1 |
| 10 | 瓶口分液器 | Dispensette S 数字可调 DE-M标志 1-10ml 带回流阀 | 台 | 1 |
| 11 | 瓶口分液器 | Dispensette S 数字可调 DE-M标志 5-50ml 带回流阀 | 台 | 2 |
| 12 | 瓶口分液器 | Dispensette S 数字可调 DE-M标志 10-100ml 带回流阀 | 台 | 1 |
| 13 | 植物粉碎机 | 功率：180W 转速：1400r/min 粉碎室直径：102mm 筛网孔直径：0.5，1，1.5mm 细度：80－120目 每次粉碎重量：≤50g 产品外形尺寸：270×180×280 工作时间：连续 | 台 | 1 |
| 14 | 高精度天平 | 量程10kg，精度0.01g | 台 | 1 |
| 15 | 电子分析 天平 | 称重能力（g)：620 可读性(mg)：10 重复负载性为5%时的典型值(±mg) ：5 重复满量性程典型值 (mg)：10 线性偏值差典型值(±mg)：6 灵敏度漂移 （+10°C ~ +30°C）(±ppm/K) ：2 稳定时间典型值 (s)：≤0.9 称重盘尺寸 (mm)：182×182 称量室高度 (mm)： 尺寸（宽x深x高) (mm) ： 219×317×94 校准方式 外校 1.有过载保护 2.牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量 3.配备自测试“@start”功能 4.易于清洗，操作效率高，经久耐用 5.采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二 酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件，化学耐受性强 6.采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计，防止交叉污染 7.有效的防风罩采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差 8.自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围，确保操作符合(SOP)要求 9.LED 触摸屏，操作容易，读数方便 10.称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。 11.动态称量应用的数据输出，可设置数据输出时间间隔 12.一键点击屏幕图标选择防震等级轻松适应您的环境条件 13.内置 12 种应用程序，打印输出 ¦ 数据，输出符合 GLP¦GMP 要求 14.永不过时的USB C 型接口，行业领先的 9 针RS232 接口，向后的兼容性（ RS232 接口） 15.密码保护确保安全运行 | 台 | 1 |
| 16 | 电子分析 天平 | 称重能力（g)：120 可读性(mg) ：0.1 重复负载性为5%时的典型值(±mg) ：0.08 重复满量性程典型值 (mg)：0.1 线性偏值差典型值(±mg)：0.06 灵敏度漂移 （+10°C ~ +30°C）(±ppm/K) ：1.5 稳定时间典型值 (s)：≤1.5 称重盘尺寸 (mm)：Ø 90 称量室高度 (mm)：240 尺寸（宽x深x高) (mm) ： 219×317×345 校准方式: 外部校准 选配砝码 配置清单：主机、电源适配器、秤盘、说明书、合格证、保修卡 1 内置 12 种应用程序：称量 ¦ 填料，计数，称量百分比，混合 ¦ 净重总重，动物称量… 2 打印输出 ¦ 数据：USB-C型接口；9针RS232 接口；RS232 接口 3 密码保护确保安全运行：防止意外更改天平设置 4 操作简便的外部校准 预定义的外部校准砝码重量； 选择校准砝码用于相应的校准； 5 轻松调平：配有易于调节的地脚和直观的前置水平调节向导 6 即插即用，为用户提供极大的便利 真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。 7 LED 触摸屏，操作容易，读数方便 8 动态称量应用的数据输出：可配置时间间隔的数据输出 | 台 | 1 |
| 17 | 土壤粉碎机 刀头 | 材质不锈钢 | 个 | 6 |
| 18 | 氢氧化钠 | 分析纯500g 沪试 | 瓶 | 80 |
| 19 | 硫酸亚铁 | 分析纯500g 沪试 | 瓶 | 10 |
| 20 | 乙酸铵 | 分析纯500g 沪试 | 瓶 | 60 |
| 21 | 碳酸氢钠 | 分析纯500g 沪试 | 瓶 | 80 |
| 22 | 抗环血酸 | 分析纯25g 沪试 | 瓶 | 20 |
| 23 | 抽纸 | 48包/箱 | 箱 | 5 |
| 24 | 玻璃仪器 清洗剂 | 去污洁净 | 25 | 公斤 |
| 25 | 布氏漏斗 | 80mm | 个 | 40 |
| 26 | 硅胶塞 | 打孔 | 个 | 80 |
| 27 | 抽滤瓶 | 高硼硅材料500ml | 个 | 40 |
| 28 | 容量瓶 | 申玻100ml | 个 | 50 |
| 29 | 定量滤纸 | 12.5cm 中速双圈 | 盒 | 25 |
| 30 | 定量滤纸 | 12.5cm 快速双圈 | 盒 | 25 |
| 31 | 离心机 | 最大容量： 4×250mL 最高转速： 5500r/min 最大相对离心力:4800×g 转速精度： ±20r/min （可根据需求定制，10的倍数） 控制及驱动系统：微电脑控制，免维护大力矩直流无刷电机 显示方式： 7英寸宽视角液晶触控屏 操作方式： 触摸操控（选配近程操控） 升档/降档： 10档升速/10档降速 定时范围： 1s-99h59min59s，具备连续离心及瞬时离心 总功率： 0.45kW 噪音： ≤65d B（A） 电源： AC220V 50Hz 重量： 40.5kg 配置：8×100mL水平转子 | 台 | 1 |
| 32 | 电热板 | 工作面积：600*400mm 加热功率：3000w 控温范围：室温-400℃ 控温精度：±0.1℃ | 台 | 1 |
| 33 | 真空干燥箱 | ·外箱体采用优质钢板，表面施以静电喷塑工艺，工作室采用304不锈钢钢材，四周圆角圆弧设计，便于清洁维护。 ·长方形工作室，使有效使用空间最大化。 ·钢化、防弹玻璃双层大观察窗，便于观察工作室内情况。 ·微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能，控温精确、可靠。 ·加热功率比例可任意调节，确保低端控温不过冲。 ·采用整体成型的硅橡胶门封圈，能耐连续高温工况，使用寿命长，确保箱内高真空度。 ·超温报警系统，超过限定温度，仪表可进行声光报警并切断加热系统电源，保证实验安全运行不发生意外。 温度分辨率CC) 0.1℃ 温度波动度CC) ±1℃ 加热方式 搁板式加热 真空度(Bar) s 133Pa 定时范围(min) 0~9999min 工作环境温度C℃) 5~40℃ | 台 | 1 |
| 34 | 程控箱式电炉 | 控温范围：300-1000度 温度波动度：±3度 功率：4000w 容积：7L 工作尺寸：200*300*120mm 加热元件：铁铬铝高电阻丝 陶瓷纤维炉膛 | 台 | 1 |
| 35 | 电热蒸馏水器 | 20L/小时, 3支4.5kw电热管，断水自控 | 台 | 1 |
| 36 | 恒温水浴锅 | · 外箱体采用优质钢板，表面施以静电喷塑工艺。 · 一次冲压成型不锈钢内胆，四周圆角圆弧设计，便于内胆清洗维护。 培养箱系列 恒温水槽系列 振荡器系列 高低温试验箱系列 · 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功 能 ，控温精确可靠。 · 超温报警系统，声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。 控温范围(℃) RT+5～100℃ 2160 控温精度(℃) 0.1℃ 温度波动度(℃) ±0.5℃ 双列四孔、800W。 | 台 | 1 |
| 37 | 冷却水循环装置 | 1控制方式：启停式 2控温精度：±1℃ 3控温范围：5-35℃ 4压力流量 ：6L@1.1Bar/Max1.5Bar 5水箱容积：8L 6冷媒：R134a 7标配电源：220V 50HZ | 台 | 1 |
| 38 | 危化品储存柜 | 容积：55L 尺寸：1120*590*460mm | 个 | 1 |
| 39 | 实验室防爆气瓶柜 | 材质：双层优质冷轧钢板 规格：单门，安全锁+挂锁 尺寸：1800*600*550 | 个 | 1 |
| 40 | PH计 | 级别:0.001级 pH:(-2.000~20.000)pH 电子单元示值误差:：±0.002pH mV :(-2000.00~2000.00) 温度:(-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)°F 配套测量范围:(0.000~14.000)pH - 5.7英寸彩色液晶屏 - 智能判别终点, 支持连续读数, 平衡读数, 定时读数 - 支持自动/手动温度补偿 - 支持(1~5)点pH电极标定 - 自动识别GB, DIN, NIST, USA, MERK等5组标准缓冲溶液, 支持自定义pH缓冲溶液和标液组 - 支持数据存储(500套), 查阅, 删除, 传输和打印 - 通过专用通信软件与PC连接, 实现数据传输 - 具有USB接口，RS232接口 支持连接PC软件、打印机 | 台 | 1 |
| 41 | 电导率仪 | - 6.0英寸高清液晶屏 - 智能判别终点, 支持连续读数和平衡读数 - 支持自动/手动温度补偿 - 自动识别4种GB电导标准溶液, 支持1点电导电极标定 - 支持自动频率切换 支持数据存储(50套), 查阅, 删除 级别:1.0级 电导率：0.00μS/cm~200.0mS/cm 电子单元引用误差:±1.0%FS TDS:0.00mg/L~100.0g/L 温度:(-5.0~110.0)℃ | 台 | 1 |
| 42 | 可调温电炉 | 四联 1000w*4 | 台 | 6 |
| 43 | 镍坩埚 | 30ml | 个 | 30 |

附件2：

启东市区域农业技术服务中心实验室仪器设备采购

市场调研询价表

| 服务名称 | 反馈报价 | 服务供应商 |
| --- | --- | --- |
| 启东市区域农业技术服务中心实验室仪器设备 |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：             联系电话：

时间：2025年   月   日